编    号：0077-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：__杭州开地信息技术有限公司

审核员：                                             审核日期： 2021年08月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年初审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 市场部 研发部 质检部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及7条测量管理体系质量目标，质量目标与计量方针一致，质量目标分解到每个部门，每半年及全年统计考核，2021年上半年已统计，达标。 | 质检部 行政部 研发部 市场部 |  |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2021年07月20日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门进行了全要素的审核，测量管理体系内审中发现了2个次要不符合项，在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。 2021年07月28日进行了测量体系管理评审，公司总经理刘宏广主持会议，管代王执泉及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管评会上肯定了公司建立、保持、实施的ISO10012:2003管理体系基本上是适宜的、充分的和有效的，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 质检部 行政部 |  |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业提供了《测量设备台帐》共6台件测量设备，分A、B类管理，抽查：组装车间现场在用的出厂编号18079572，(0-200)mm数显卡尺，校准日期为2021.08.11，校准,有效期至2022.08.10；出厂编号18200643，规格型号100的（4-20）mA回路校正器，校准日期2021.08.09,有效期至2022.08.08；编号C190555131，UT890+数字万用表,校准日期2021.08.11,有效期至2022.08.10，符合要求。 检查了企业的《测量设备台帐》，其中出厂编号07110057105，规格型号MY60的数字万用表未能提供在有效期内的校准证书，不满足7.3.2溯源性的要求。 该企业的测量设备对使用环境无特殊要求。测量设备的有关信息和校准证书台账信息一致。 现场使用的测量设备的管理符合要求，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识，满足要求，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 研发部（组装 车间） | 01 |
| 5 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了《外部方控制程序》，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业测量设备校准单位：深圳精宇航检测技术有限公司和湖南航测检测技术服务有限公司，查看了企业提供了《外部供方评价表》及这二家校准机构的资质及授权开展的校准项目的附件，满足要求。 | 质检部 行政部 |  |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，电压检测、剩余电流检测、绝缘电阻检测、电气强度检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见剩余电流检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 质检部 |  |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未新增测量过程，查看了企业提供的《测量过程及控制一览表》，共识别了4个重要测量过程，抽查了其中重要测量过程：剩余电流检测过程，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见剩余电流检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《剩余电流检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 | 质检部 研发部 |  |
| 7 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》， 抽查关键的测量过程：剩余电流检测过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《剩余电流检测过程监视统计记录表》及《剩余电流检测过程质控图》。 | 质检部 |  |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个次要不符合项： 1.抽查KD/QR 7.2 《培训记录》中考核情况记录：通过现场提问、笔试合格，企业未能提供笔试的相关记录，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.1.2条款。 企业采取了纠正措施：企业提供了内审员笔试的《测量管理体系认证培训试卷》，内容覆盖了标准的所有条款，满足培训的要求。 2.查质检部的一台规格 ZC25-3X ，额定电压500V 测量范围 0~500MΩ，准确度等级10 级的兆欧表未列入测量设备台帐管理，未能提供测量设备校准证书，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1条款。 企业采取了纠正措施：企业提供了规格 ZC25-3X ，额定电压500V 测量范围 0~500MΩ，准确度等级10 级的兆欧表的校准证书，校准日期2021年08月11日，有效期至2022年08月10日，并已列入《测量设备台帐》管理，满足要求。 上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。 | 质检部 行政部 |  |
| 9 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质检部 |  |
| 10 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业的无强检计量器具。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位，满足要求。 | 质检部 行政部 研发部 |  |
| 11 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系的认证证书主要企业形象广告宣传及产品招投标。 | 行政部 市场部 |  |
| 12 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 自去年初审以来，一年内由于人员变动，测量管理体系的管理者代表由原来的林力娟变更为王执泉，企业的其他资质及组织机构无变更。 | 行政部 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为水和电，企业的电表和水表由正泰中自科技园统一管理，每个月提供给企业水和电的消耗数值。水表年耗能0.89吨标煤，不是重点耗能企业。 | 行政部 |  |