**测量设备溯源抽查表**

编号：0043-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 埃梯梯智慧水务科技有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 电磁流量计 | H17218306 | OPTIFLUX 2100C | 1级 | 超声波流量计  0.2级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.01.13 | √ |
| 生产部 | 三相四线电子式有功电能表 | 2020-0717126 | DTS1395  10(40)A | 2级 | 三项标准电能表  0.5级 | 杭州市质量技术监督检测院 | 2020.09.23  有效期8年 | √ |
| 质检部 | 压力表 | / | Y100  0-4MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.25级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.05.19 | √ |
| 质检部 | 钢卷尺 | ATTJLCS011 | (0~5)m | ±（0.3mm+0.2L）mm | 标准钢卷尺  ±（0.03+3×10-5L）mm | 上海瑞策校准检测科技有限公司 | 2021.08.17 | √ |
| 质检部 | 耐电压测试仪 | ATTJLCS008 | WB2672 | 5级 | 数字高压表  直流电压：（0~10）kV/*U*rel=0.13%（*k*=2）  交流电压：（0~10）kV/*U*rel=0.25%（*k*=2） | 上海瑞策校准检测科技有限公司 | 2021.08.17 | √ |
| 质检部 | 接地电阻测试仪 | ATTJLCS007 | WB2678A | 5级 | 接地电阻仪检定装置  （10-3~10-4）Ω  0.1级 | 上海瑞策校准检测科技有限公司 | 2021.08.17 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《测量设备管理控制程序》、《外部供方控制程序》、《测量设备计量确认和量值溯源控制程序》和《测量设备确认间隔控制程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳天溯计量检测股份有限公司、上海瑞策校准检测科技有限公司、杭州市质量技术监督检测院等机构检定/校准，校准/检定证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年9月23日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。