项目编号：0121-2019-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：中国石油化工股份有限公司九江分公司

审核员：   叶明                                   审核日期：2021年9月02日-03日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查计量中心编号为30300301082的数据压力校验仪和编号080311030精密压力表检定合格，有效期至2021年11月15日，粘贴计量标识。 抽查计量中心编号为13298750/13300116的质量流量计检定日期2021.2.14，准确度0.2级，合格。编号为EFG00011的数字式轨道衡检定日期为2020.11.16，级秤，符合计量要求。 抽查油品储运运行部出厂编号0099量油尺检定日期2021.6.21、出厂编号13110516苯气体报警仪检定日期2021.6.4； 抽查煤制氢运行部出厂编号200804610007电能表检定日期2021.4.27，编号150488003ELI压力表检定日期2021.6.2； 抽查炼油运行四部编号JP09035222压力表检定日期2021.7.29，编号0282测深钢卷尺检定日期2020.12.8； 抽查的器具台账信息与证书一致； 安装环境条件满足要求。 | 计量中心 油品储运运行部 煤制氢运行部 炼油运行四部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查计量中心编号为30300301082的数据压力校验仪和编号080311030精密压力表检定过程计量要求已识别，标准表检定日期2020年11月16日，检定合格，计量确认采用Mcp值判定法，确认人谭华。 | 计量中心 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查了管输原油进厂计量测量过程，编制了过程监督方案，查看了6月份原油密度水份分析比对记录，测量过程通过质管中心每8小时同步与末站进行采样分析比对，监控密度与含水的差异，并通过流量计的在线密度比对，监督末站密度的取样分析情况，6月份原油进厂计量测量过程监督比对正常。 | 计量中心 油品储运运行部 煤制氢运行部 炼油运行四部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了10项计量标准，开展业务范围内的检定校准，其他测量设备的检定校准委托中国计量科学研究院、国家轨道衡计量站、江西省计量测试研究院、九江市计量所、九江检安石化公司仪表车间等机构检定/校准。2021年6月11日计量中心对九江检安石化公司仪表车间进行了标准器具（标准物质）/人员资质/原始记录/工作环境的检查，均符合检定工作要求。 抽查炼油运行四部出厂编号为201806200E01183（AIA101）的可燃气体检测报警仪，检定合格，检定日期2021年5月27日，检定单位为九江检安石化工程有限公司，但检定证书上打印的丙烷气体标准物质有效期至2021年3月18日，追溯了使用的标准气体，标定日期为2021年3月18日，标气合格。经与企业沟通，企业已立即通知九江检安石化公司对此问题的整改。 | 计量中心 炼油运行四部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2021年6－8月对销售的产品顾客进行了满意度抽样调查，共发出50份调查表，顾客综合满意度97%。4月19日-22日，销售中心与化工销售华东公司积极配合，就公司聚丙烯产品质量、计量、使用及市场情况和用户进行了走访交流，客户对企业产品总体情况是满意的。 | 计量中心 生产经营部 质管中心 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2020年度监督审核发现1个不符合项：在动力运行部审核发现，编号为10120511460036，型号规格DTSD341，准确度等级0.2级的三相四线电子式多功能有功电能表,中石化股份九江分公司计量中心检定站检定，检定结果通知书证书编号DN2017-137，检定结论：降为0.5级使用合格，检定日期：2017年7月27日，（企业文件规定B类电能表随设备检修时进行检定）。对开具检定结果通知书的测量设备没有进行计量验证。不符合认证审核准则条款号：ISO 10012:2003标准中7.1.1条款。 企业在规定的时间内整改完毕，纠正措施已落实，验证有效。监督审核时提出的1个不符合项已关闭。 | 动力运行部 计量中心 | 否 |
| 8 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年7月7日－15日开展一体化体系内审，内审共发现166项问题，其中质量计量问题28个。所有计量问题都已采取纠正和纠正措施，并已完成问题的整改。 | 计量中心 炼油运行四部 | 否 |