[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0121-2019-2021
审核员监督审核记录（一）

企业名称：中国石油化工股份有限公司九江分公司

审核员： 李菁                        审核日期：2021年9月2日-3日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	毕业于山东矿业学院地质系煤矿矿山测量专业的中石化总载张玉卓2020年8月亲临九江石化计量中心，关注“进出厂计量集中管控”系统的应用、关注水路进出流量计计量和汽车衡、轨道衡测量精度。说明九江石化的测量管理在中石化的标杆作用。在公司领导重视与高位推动下，公司计量投入不断加大，计量基础设施逐年改善，计量检测和仪表智能化水平显著提升，计量专业“三基”进一步夯实，计量风险防控能力不断增强。总部计量专业检查排名持续位于炼化企业前列；原油储运损失率控制在0.09%以内，继续保持在总部优秀群组；产品出厂计量规范严谨，对比误差趋于“零”，对外计量差错率为零；   一年来的重点工作：充分识别和管控计量风险。动态识别计量法律法规7个，有效应对法律环境变化对企业的影响；对94个适用计量法律法规和标准进行了逐一评价，对存在的问题提出了改进措施。

强化贸易计量风险防控，修订完善了原（料）油、煤炭、化工原材料进厂、产品出厂等20个计量管理制度和方案，并推动有效实施；严格计量交接基本准则，参与《成品油出厂交接计量协议》《管输原油销售协议》等14个商贸合同、计量协议审查；继续完善“进出厂计量集中管控”模式，深化计量集中管控系统应用，确保了“集中管控、自动计量、实时监督、及时处置”的管理目标实现。

有效管控测量设备管理全过程。加强计量标准管理，梳理排查影响检定工作正常开展和检定装置的稳定性及准确性的设备，配备智能化压力变送器检定装置。公司投资400万用于运行部交接和能源交接设备，将物耗、能耗提升精细化管理水平。充分利用2021年装置停工大检修之机，与各运行部详细对接并实施BC级测量设备拆检计划，2020年共检定测量设备6183台，检定率为99.8%；

有效管控关键测量过程。共识别3421个测量过程，涉及产品出厂及原（料）油进厂计量、产品质量检验、安全检测、环境监测分析、生产工艺过程控制、检定/校准等方面，其中确定为关键测量过程的有95个，并通过培训和交流，使各单位计量管理人员对测量设备计量验证和关键测量过程控制工作有了更准确和深刻的理解和控制。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业组织机构无变更，产品无增加。
	计量中心/企管部
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	企业一体化手册中规定了公司的计量方针及9项质量目标与质量方针一致。企业管理处针对公司的15个管理处室、11个运行部门、7个中心都制定了具体的经济责任制考核指标，考核指标又分解到对应的部门，计量中心根据计量专业“三基”工作对各运行部进行检查考核。查2021年1季度，根据计量专业“三基”工作比学赶帮超考核要求进行检查评比，动力运行部排名第1，加奖5430元。
	计量中心/企管部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年1月7日开展了一体化体系管理评审，会议由公司总经理蔡智主持，管理者代表陈齐全汇报汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，制定了57项九江石化2021年重点工作按排意见和实施方案

测量管理体系有四项《2021年强化进出厂计量管理实施方案》、《2021年提升物料平衡管理助力公司降损增效实施方案》《2021年提升计量仪表管理水平实施方案》《2021年提升测量设备量值溯源管理水平实施方案》，实施方案正在实施中。
	企管部/计量中心
	否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查编号为14B3C83C579的COD测定仪2021.3.8日检定合格。查出厂编号为07363的自动馏程测定仪2020年6月15日校准合格现场标识、台账信息和证书一致。检测中心环境条件满足要求。（见视频）
	质管中心
	否

	5
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	抽查：COD测量设备计量验证，外排控制指标＜60mg/L，配备了0.1级（0-1000）mg/L的COD测定仪2021.3.8日检定合格，示值误差-1.4%，验证满足要求。汽油馏程检验测量过程，测量要求为＜205℃，配备编号为07363的自动馏程测定仪测量范围为（粗馏点-365）℃，2020年6月15日校准合格温度偏差为-0.1℃，验证满足要求。
	质管中心

	否

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视
	   企业对测量过程进行持续监视控制，查COD测量过程，现场盲样比对，标样95.2mg/L,检测结果96.32mg/L，满足要求，查汽油馏程检验测量过程留样数据为55.7℃：检测结果数据为：55.9℃一致性较好。
	质管中心
	否

	7
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司组织实施了2021年一体化管理体系内部审核，于7月7日到15日，分5个小组完成对32家直属单位的现场检查。在整理、统计、分析检查证据和检查发现的基础上，对一体化管理体系运行情况进行了分析、总结与评价，这次内审共发现166项不符合项，较2020年度减少25个，其中34项一般不符合项，132项建议整改项。质量计量管理发现一般不符合项28个，企业对内审检查发现问题进行了统计分析，不符合处于离散分布，无区域性不符合，无重大不符合。所有不符合8月10前完成整改，8月15日完成验证。
	管理者代表/企管部
	否

	7
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业规定了用于压力测量的压力表，贸易交接测量的流量计和电能表，最高计量标准共694台件测量设备列入强制检定，随机抽查10台件证书，溯源管理较好。
	计量中心
	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传。
	企管部/计量中心
	否


 4 / 4

