项目编号：0121-2019-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：中国石油化工股份有限公司九江分公司

审核员： 李丽英                            审核日期：2021年9月02日-03日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 1、在计量管理系统台账中抽查炼油运行二部编号为X18160301可燃气体报警仪，检定日期2021-05-27，有效期2022-05-26，与检定证书信息一致，检定证书编号“理化字第202105278179，设备粘贴A类计量确认标识，有效期至2022-05-26”； 2、现场抽查炼油运行六部A类压力表，编号分别为JP1-150610900,JP1-15046976，检定日期2021年8月27日，现场粘贴A类计量确认标识，与计量管理系统台账信息一致 3、抽查动力运行部主控楼633九樟线2#编号为2007083010312电子式三相三线有功电能表，检定日期2017-08-14，有效日期为2023-08-13，检定证书编号“DN2017-162”；查编号为1908P-29029-17929量程1~16MPa压力表，检定日期2021-04-18，有效日期2021-10-17，检定证书编号“PY202104535”。 以上运行环境条件满足要求。 | 动力运行部/炼油运行二部/炼油运行六部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查动力运行部“1#、2#锅炉主汽压力测量过程”、“3#、4#锅炉汽包压力测量过程”；炼油运行六部“加氢裂化装置分馏炉出口温度测量过程”、“加氢裂化装置分馏塔底温度测量过程”，计量要求识别正确，验证方法符合要求。 抽查：动力运行部“智能型压力变送器”的计量确认记录表，包括测量范围、准确度、检定/校准日期、确认间隔等内容，有确认人和确认日期。 | 动力运行部/炼油运行二部/炼油运行六部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 动力运行部/炼油运行六部无新增关键测量过程。 抽查炼油运行二部2#加氢装置反应加热炉出口温度高度测量过程，有控制规范，内容包括;测量过程识别、计量要求，测量过程控制（计量确认、期间核查、测量过程的失控）等要求； 有“高度控制测量过程有效性确认记录”确认时间2020.8.16日，确认人：马彪 测量过程要素概述： 测量设备：热电偶 测量方法：直接测量 环境条件：常温 测量软件：无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 详见附件。 抽查动力运行部“1#、2#锅炉主汽压力测量过程控制规范”、“3#、4#锅炉汽包压力测量过程控制规范”；炼油运行六部“加氢裂化装置分馏炉出口温度测量过程控制规范”、“加氢裂化装置分馏塔底温度测量过程控制规范”等编制符合要求。 抽查：2021年二季度（加氢裂化和渣油加氢）“炼油六部关键过程期间核查记录”对工艺复合行及核查要求进行描述，判定“合格”。核查人：史长友；审核人：秦龙；核查时间：2021.6.25 | 动力运行部/炼油运行二部/炼油运行六部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查炼油运行二部2#加氢装置“2#加氢装置反应加热炉出口温度测量过程”的不确定度评定，方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》。 | 炼油运行二部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：原油、煤炭、天然气、干气、水、蒸汽和电 ，2020年共消耗166.22万吨标准煤。是重点用能单位 | 生产经营部 | 否 |
| 6 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，企业建立了能源计量管理制度，计量中心负责全厂能源计量归口管理，企业编制了能源计量网络图。计量器具配备： 进出用能单位应配 199 台（件），实配 199台（件）；配备率满足要求。 进出主要次级用能单位应配915台（件），实配897台（件）；其中：蒸汽配备率99%，煤炭配备率100%，电配备率100%，干气配备率93%，天然气配备率100%，水配备率98%；配备率满足要求。进出主要用能设备（单元）应配587台（件），实配 558台（件），其中；蒸汽配备率92%，煤炭配备率100%，电配备率96%，干气配备率100%，天然气配备率100%，水配备率92%；配备率均满足GB-17167-2006标准中4.3.5条款规定的要求。 抽查主要耗能设备配备与设备台账存在描述不一致。如：1）查看动力运行部三级计量网络图，实际配备器具与网络图不一致；2）炼油运行二部主要耗能设备能源计量器具台账显示68台，而配备率统计表中显示已配备74台。器具台账问题经与企业沟通，企业立即安排各运行部按要求动态更新三级器具台账及网络图。 | 生产经营部/计量中心/动力运行部/炼油运行二部 | 否 |
| 7 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查进出用能单位配备的测量设备，蒸汽1.5级准确度等级、水1.5/1.0/1.5/2.0级准确度等级、煤炭静态计量Ⅲ级准确度等级、动态计量0.25/0.5级准确度等级、干气0.2级准确度等级、天然气1.0级准确度等级、电的准确度等级按照标准要求配备，均满足GB17167标准要求。抽查进出次级用能单位配备的测量设备，蒸汽1.0/1.5级准确度等级、水0.5/1.0/1.5级准确度等级、煤炭0.25/0.5级准确度等级、干气0.2/1.0/1.5级准确度等级、天然气1.5级准确度等级、电0.5S/0.5/1.0级准确度等级，均满足要求。抽查进出重点耗能设备配备的测量设备，蒸汽0.5/1.0/1.5/2.0级准确度等级、水0.5/1.0/1.5级准确度等级、煤炭0.25级准确度等级、干气0.5/1.0/1.5级准确度等级、天然气1.0/1.5级准确度等级、电0.5/1.0/2.0级准确度等级配备，均满足要求。 能源测量设备配备准确度等级均符合GB-17167-2006标准中4.3.8和4.3.9条款规定的要求。 | 生产经营部/计量中心/动力运行部 | 否 |
| 8 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 5.3用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查配备的测量设备： 查进出用能单位配备的编号为2008511586000134等测量设备，2021年04月24日经九江市计量所检定，准确度等级0.5S级； 查进出次级用能单位编号为155254100455等测量设备于2021年4月22日经企业计量中心检定，准确度等级0.5级； 查主要的用能设备编号为200804610005等测量设备于2021年4月20日经企业计量中心检定，准确度等级0.5级。 能源测量设备均按期检定，符合GB-17167-2006标准中5.3.6条款规定的要求。 | 计量中心 | 否 |
| 9 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业计量中心对能源计量数据每天由各运行部通过SMES系统上报日报表，计量中心每天进行平衡分析，对重要的能源数据定期进行监视核查和考核，抽查3月份监视核查和考核情况，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据基本一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。能源计量管理满足GB17167要求。 | 计量中心 | 否 |