编 号：0121-2019-2021

能源计量审核情况表

| 企业名称 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 |
| --- | --- |
| 年消耗能源（万吨标准煤） | 166.22 |

| 部位 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源计量器具抽查数量（台、件） | 120 | 359 | 112 |
| 能源计量器具配备率（%） | 100% | 98% | 95.1% |
| 配备率是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 准确度等级是否符合要求 | 是 | 是 | 是 |
| 能源计量器具检定率是否达到要求 | 是 | 是 | 是 |
| 审核情况说明： 企业消耗能源主要有原油、煤炭、天然气、干气、水、蒸汽和电 ，上年度共消耗166.22万吨标准煤，是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，计量中心负责全厂能源计量归口管理，企业编制了能源计量网络图。计量器具配备：进出用能单位应配 199 台（件），实配 199台（件）；进出主要次级用能单位应配915台（件），实配897台（件）,其中：蒸汽配备率99%，煤炭配备率100%，电配备率100%，干气配备率93%，天然气配备率100%，水配备率98%；；进出主要用能设备（单元）应配587台（件），实配 558台（件）其中；蒸汽配备率92%，煤炭配备率100%，电配备率96%，干气配备率100%，天然气配备率100%，水配备率92%；配备率均满足GB 17167-2006标准中4.3.5条款规定的要求。查进出用能单位配备的编号为2008511586000134等测量设备，2021年04月24日经九江市计量所检定，准确度等级0.5S级；查进出次级用能单位编号为155254100455等测量设备于2021年4月22日经企业计量中心检定，准确度等级0.5级；查主要的用能设备编号为200804610005等测量设备于2021年4月20日经企业计量中心检定，准确度等级0.5级。能源测量设备配备准确度等级均符合GB 17167-2006标准中4.3.8和4.3.9条款规定的要求。抽查进出用能单位的能源测量设备均按要求检定。企业能源数据每天由各运行部在SMES系统上报日报表，计量中心每天平衡分析，对重要的能源数据定期进行监视核查，能源计量管理满足GB 17167要求，通过审核。 审核组长(签名)： 受审核方代表（签名）： 日期: 2021.9.3 日期: 2021.9.3 |  |  |  |