**测量设备溯源抽查表**

编号：0174-2020-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江浦成电气有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产科 | 接地电阻  测仪 | 08208 | CC2520 | ±5% | 精密交直流电阻箱MPE:±(0.2%读数+0.05mΩ) | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020.10.23 | √ |
| 品质部 | 数字式局部放电检测仪 | 20190219 | JT1013 | 其中V:±3% | 交直流高压分压器Urel=0.2%;k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.2.25 | √ |
| 品管部 | 陶瓷电阻棒 | 自编1# | RX20  25kΩ | Urel=0.03%  K=2 | 数字多用表MPE: ±0.010%读数+0.001%量程 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2021.6.6 | √ |
| 品管部 | 回路电阻  测试仪 | 1506025 | HLY-100 | ±(0.5%+1字) | 大电流直流有源标准电阻器  ±0.1% | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020.10.23 | √ |
| 品管部 | LCR数字  电桥 | Q165190119 | TH2811D | R:±0.5% | 交直流电阻箱Urel=0.05%;k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.6.19 | √ |
| 品质部 | 机械式  温湿度计 | / | WSB-A3-1 | ±1.5℃  ±5%RH | 精密露点仪温度: ±0.1℃  露点：±0.2℃DP | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020.10.22 | √ |
| 品管部 | 数显式电子万能试验顶 | 065 | WDS10J | 1级 | 测力仪标准装置0.3级 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2020.10.26 | √ |
| 生产科 | 绝缘电阻  测试仪 | 0109815 | DY5103 | 10级 | 兆欧表检定装置  0.2级 | 乐清市质量技术监督检测院 | 2021.3.4 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托乐清市质量技术监督检测院、深圳新广行检测技术有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年 09 月13 日~ 09 月13 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。