项目编号：0174-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：浙江浦成电气有限公司

审核员：                                 审核日期： 2021年 09 月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查企业的测量设备台帐共52台件，抽查编号为2020090912的型号SHJC-2真空断路器综合动作特性测试台，校准日期2021.6.1，有效期至2022.5.31，由深圳新广行检测技术有限公司校准，符合使用要求。 查出厂编号为1902250002的型号2532的涂层测厚仪，校准日期2021.2.25，有效期至2022.2.24，由深圳新广行检测技术有限公司校准，符合使用要求。 查见编号996534165，型号VC60B+的数字兆欧表，校准日期2020.10.23，有效期至2021.10.22，由乐清市质量技术监督检测院校准，符合使用要求。 查见编号JB3G727111，型号ML-702的继电保护测试仪，校准日期2021.8.5，有效期至2022.8.4，由乐清市质量技术监督检测院校准，符合使用要求。 现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致。实验室环境条件满足要求。 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为深圳新广行检测技术有限公司、乐清市质量技术监督检测院，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品质部 制造部 （生产科） 安全科 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业提供了CL-6.4-02《合格供方清单》及QR-8.4-01《供方调查表》，对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方进行了评价，外部校准机构两家--深圳新广行检测技术有限公司、乐清市质量技术监督检测院，并收集对两家的资质及授权开展的校准项目清单，均有有效期内，满足要求。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 检查企业的《测量过程及控制一览表》共识别了52个测量过程，27个重要测量过程。抽查重要测量过程，直流电阻检测过程，计量要求导出及验证方法正确，配备的直流电阻电桥已经检定合格，并经计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 制造部 （生产科） 品质部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增重要测量过程，查见1份《直流电阻检测过程控制规范》，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件 | 品质部 制造部 （生产科） | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了关键测量过程《直流电阻检测过程测量不确定度》评定，方法正确。详见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 销售部提供了2021年度外顾客满意度调查报告，顾客满意度得分为95分，达到目标为90分的要求；品质部提供了内顾客满意度调查得分为93.8分，达到目标为90分的要求。 | 销售部 品质部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水，年度用电1502684kW.h,用水3107t,能耗为184.95tce，不是重点耗能企业。 | 安全科 | 否 |