项目编号：0897-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 杭州云谷科技股份有限公司

审核员：                           审核日期： 2021年8月25日 -26日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 综合部负责测量管理体系的归口管理，负责管理程序的编制，策划、建立、修改，保持完善的测量管理体系，并对测量管理体系组织内审、管理评审，对各部门运行情况进行监督检查。 询问质检部周旭东、技术部李资庭、生产部朱海芳等工作人员，基本清楚自己的工作职责。 | 综合部 生产部 研发部 技术部 采购部 营销部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 通过询问综合部、生产部、研发部、技术部、采购部、营销部的相关人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 综合部 生产部 研发部 技术部 营销部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 企业编制的HZYGKJ/CLSC-2021 《测量管理体系质量手册》中规定了综合部归口管理测量管理体系质量目标， 有4项计量工作质量目标并分解至各部门；综合部每年12月制定下一年度的测量管理体系质量目标，并对目标的实施情况进行监视。 | 综合部 生产部 研发部 技术部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：杭州云谷科技股份有限公司企业标准，Q/HYG 001-2019《平衡热量表》，现行有效并受控。 查：企业的外来文件，GB/T 32224-2015《热量表》。现行有效、并受控。符合标准要求。 | 综合部 生产部 研发部 技术部 采购部 营销部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制的HZYGKJ-CLCX-07-2021《测量软件管理程序》，规定了质检部负责对软件的管理、维护、使用、测试、确认进行识别。规定了对测量设备中的固化软件不做管理要求，对商业软件不需要测试、但对软件的配置需要应进行确认。 综合部对各部门使用软件的完整性实施监督检查。 抽查：研发部实验室，在用的热量表主板标定软件，未能提供软件确认记录，不满足要求。 | 综合部 生产部 研发部 技术部 质检部 | 次要 不符合项 01 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编HZYGKJ-CLCX-08-2021《记录管理程序》，规定综合部负责公司各类记录的统一管理；各部门负责收集、整理、保管本部门的测量记录，记录保存三年；各部门负责人负责审核本部门记录格式，经综合部备案、报管代批准并实施。 查：外协委托加工件的入库检验 企业在标准作业指导书上规定了检测工艺参数要求，其中温度通道1模拟电阻测量1100Ω，以及温度通道2模拟电阻测量1250Ω，均要求误差±0.3Ω以内。 抽查：2021年7月15日检验记录单，物品名称为B型主板，规格为EN1101v2.1，数量为400块，合格为400块，检验人：汪美林。 抽查：出厂检验记录单 产品名称：平衡热量表，规格型号：EG25A,表号130830007，检验项目包括：外观结构、测量功能、存储、断电保护、显示内容等，在供温85℃、 回温15℃、流量0.07 m3 /h下热量测试和温差测试，结果均合格，判定依据《平衡热量表》企业标准。检验员：沈佳明，检验日期：2021年8月5日。 抽查：第三方检定报告 证书编号为：FLLr20051829，名称：平衡热量表，规格型号：DN20，出厂编号：1952200018，检定所用计量器具包括：热量表检定装置（称重法和标准表法）、标准铂电阻温度计（二等），检定依据：JJG225-2001《热能表》，检定结论：2级合格。检定员：李坡。检定日期：2020年7月21日。检定机构：天津市计量监督检测科学研究院。 | 综合部 生产部 研发部 技术部 采购部 营销部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 | 企业编制HZYGKJ-CLCX-09-2021《标识管理程序》，规定质检部对负责确认的测量设备实施封印和标识；在HZYGKJ-CLCX-10-2021《测量设备管理程序》，规定了质检部是测量设备归口管理部门，负责设备入库验证、建立台账、检定（校准）流转、更新；编制了HZYGKJ-CLCX-11-2021《测量设备环境控制程序》；查《测量设备台账》，共有8台件测量设备，分为A、B类管理。 抽查：出厂编号为081，规格型号为RJZ-IV 0.2级的流量标准装置，校准单位为深圳中电计量测试技术有限公司，校准：郑世炼，校准日期：2021年8月6日校准，建议复校时间间隔为12个月。 查：组装车间的环境满足测量设备使用要求。 | 生产部 研发部 技术部 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录 | 6.4 外部 供方 | 企业编制HZYGKJ-CLCX-12-2021《外部供方管理程序》，规定了采购部和质检部负责测量设备供方和外委检定校准机构的选择、确定。采购部负责对供方产品进行验证，质检部负责对外委托检定校准服务进行评价。 企业编制了《合格供方台账》、《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》，查对提供计量校准报告的深圳中电计量测试技术有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司，进行了评价和管理，符合要求。 | 采购部 营销部 质检部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制HZYGKJ-CLCX-13-2021《外部供方管理程序》，规定了质检部是计量确认实现的归口管理部门，综合部组织对计量确认实现的全过程的计量验证、检查和监督。公司测量设备送检至 深圳中电计量测试技术有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司校准。 公司共识别21个测量过程，分为一般测量过程、重要测量过程和关键测量过程来管理，其中13个重要测量过程，1个关键测量过程。 抽查关键测量过程，热量表流量传感器准确度检测过程，其导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 | 生产部 研发部 技术部 质检部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立HZYGKJ-CLCX-15-2021《测量过程设计和实现管理程序》，对纳入测量管理体系的测量过程进行策划和设计、并实施有效地控制。 规定了技术部、研发部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范等，转化为可以测量的量；各部门负责测量过程的实施和控制，确定关键测量过程；质检部负责测量过程的监督管理。 企业提供了《测量过程及控制汇总一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。 | 生产部 研发部 技术部 质检部 | 否 |
| 11 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业建立HZYGKJ-CLCX-17-2021《溯源性管理程序》，质检部负责对量值溯源性的统一管理，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。 企业未建标，测量设备深圳中电计量测试技术有限公司、深圳市中测计量检测技术有限公司校准。 查质检部现场在用规格型号为（0-300）mm、出厂编号761的游标卡尺,未送检溯源，不满足要求。 | 生产部 研发部 技术部 质检部 | 次要 不符合项 02 |
| 12 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制HZYGKJ-CLCX-02-2021《顾客满意管理程序》，综合部是内部顾客满意度监视与管理程序的归口管理部门，营销部负责外部顾客满意度的测量监视。 编制了《测量管理体系内部客户满意度问卷调查表》，抽查：2021年4月16日调查表，总分96分，达到目标95分的要求。 企业目前没有投诉。 | 综合部 营销部 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制HZYGKJ-CLCX-19-2021《不合格控制程序》，综合部为测量体系不合格控制的归口管理，质检部为测量过程不合格、测量设备不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审。质检部负责对测量设备不合格的标识、记录、隔离，并负责进行评审和处理。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 综合部 生产部 研发部 技术部 质检部 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制HZYGKJ-CLCX-20-2021《改进管理控制程序》，规定了综合部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。 部门对已经发生的不合格或已发现的潜在不合格，分析原因，制定具体的纠正、预防措施，综合部应对其进行审核，权衡风险、利益和成本；对措施进行跟踪、监督、评价和验证，并做好相应的验证记录。 | 综合部 生产部 研发部 技术部 采购部 营销部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制 要求 | 企业规定了质检部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。 查《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备台账》等记录单，计量单位的使用，符合法定计量要求；测量设备溯源合理。 抽查：2021年8月5日出厂检验记录，被测产品名称为平衡热量表，信息量全，能够正确使用法定计量单位。 企业技术文件计量单位使用规范，符合要求。企业无定量包装。 | 综合部 生产部 研发部 技术部 采购部 营销部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电，每个月电耗、水用量分别由供电、供水部门提供的数据。自2020年8月至2021年7月，年度用电、用水耗1.05吨标煤，不是重点耗能企业。 | 行政部 | 否 |
| 17 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 企业租用的生产场地内电梯，由租赁方负责报检电梯。 企业的生产为外购件组装，不产生三废，不涉及环评事项。 | 行政部 | 否 |