**测量设备溯源抽查表**

编号：0099-2018-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏法尔胜新型管业有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量管理部 | 数显卡尺 | LS09-060 | （0~150）mm | ±0.02mm | 四等、五等量快 | 江阴市计量测试检定所 | 2021.6.16 | √ |
| 质量管理部 | 外径千分尺 | LS25-001 | （0~25）mm | ±0.004mm | 四等量快 | 江阴市计量测试检定所 | 2021.6.16 | √ |
| 质量管理部 | 微控型电子万能试验机 | 2021363 | WDT-W-60B1 | 1级 | 标准测力仪，0.级 | 江阴市计量测试检定所 | 2021.6.16 | √ |
| 质量管理部 | 万能角度尺 | JPC-M04 | （0~320）° | 2´ | 角度块，2级 | 江阴市计量测试检定所 | 2021.6.16 | √ |
| 生产技术部 | 压力表 | FP0-02 | （0~2.5）MPa | 2.5级 | 数字压力表，0.2级 | 江阴市计量测试检定所 | 2021.8.13 | √ |
| 生产技术部 | 双金属温度计 | TT06-001 | Wss0-200℃ | 1.5级 | 标准水银温度计标准装置，二等 | 江阴市计量测试检定所 | 2021.6.16 | √ |
| 生产技术部 | 数显温度控制仪 | TT02-001 | E5EN | 0.5级 | 特稳携式校验仪0.02% | 江阴市计量测试检定所 | 2021.6.16 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  企业未建最高计量标准，企业测量设备送江阴市计量测试检定所等检定、校准。抽查测量设备检定校准证书7份，检定/校准均在有效期内。该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| b8cfc0e9ed57bdab2f931910907f487我电子签名92764bb375c44007ba1788b07a13b84审核日期：2021年8月81日~ 9月1日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。