## 1A
PE管材厚度测量过程监视统计记录表
测量过程名称：PE管材厚度测量过程
被测参数：厚度 测量范围：2.3mm， 测量允差：0.4mm
测量仪器：数显卡尺 测量范围 （0-150）mm， 最大允许误差是±0.02mm
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准 | 10mm标准块
序号 | 核查 | 观察记录（mm） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2021.1.15 | 10.01 | 10 | 10.01 | 9.98 | 10.02 | 10.004 | 0.04
2 | 2021.02.21 | 10 | 10.02 | 9.99 | 10.01 | 10.02 | 10.008 | 0.03
3 | 2021.03.30 | 10.01 | 10 | 10.01 | 9.99 | 10 | 10.002 | 0.02
4 | 2021.04.10 | 10 | 9.98 | 10.01 | 10.02 | 10.01 | 10.004 | 0.04
5 | 2021.5.12 | 10.01 | 10.01 | 10 | 10.02 | 9.99 | 10.006 | 0.03
6 | 2021.6.15 | 10.02 | 10 | 10.01 | 10 | 10.02 | 10.01 | 0.02
7 | 2021.7.13 | 10.01 | 10.01 | 9.99 | 10 | 10.02 | 10.006 | 0.03
8 | 2021.8.14 | 10 | 10.01 | 9.98 | 10 | 10.01 | 10 | 0.03
| 10.005 |  |  |  |  | 0.03
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.114 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 10.005 | mm
上控制线 | UCL= |  | 10.0223 | mm
下控制线 | LCL= |  | 9.9877 | mm
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.03 | mm
上控制线 | UCL= |  | 0.06342 | mm
下控制线 | LCL= |  | 0 | mm
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异，满足要求。
核查人员：
PE管材厚度测量过程控制图
均值控制图
极差控制图
观察值
中心线
观察值
中心线
控制线
控制线
均 值