项目编号：0823-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 丹阳龙江钢铁有限公司

审 核 员：                                审核日期： 2021年9月11日 ~ 9月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 询问烧结厂、炼钢厂部门领导、兼职计量员及相关测量人员清楚自己的工作职责。 计量职能机构是生产部。已在企业体系文件中明确规定了明确规定了生产部的12项计量职能。 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程质量控制和成品检验顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过《内部顾客满意度调查表》来证明满足内部顾客的测量要求。 外部顾客通过每月质量例会分析，满足外部顾客的测量要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客质量方面投诉及纠纷。 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查LG/MMS-2021《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及4项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，由生产部统计考核，均达标。 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查 | 6.1．2能力和培训 | 查： 原材料检测人员、成品检验、化验等测量人员均经过培训上岗，满足岗位要求 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2．1程序 | 查：《钢筋混泥土用热轧带肋钢筋企业内控标准》，有受控标志，有文件编号：LG/ZYZJ06-2018,有编制人、审核人、批准人签字； 查：《连续铸钢方坯检验规程》，有受控标识，有文件编号LG/ZYZJ13-2015, 有编制、审核、批准人签字； 所查部门执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件有受控标志，现行有效，计量单位书写正确。 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了LG/MMSP0007-2021《测量软件管理程序》。已识别衡器称重、光谱、拉力试验机等8个软件， 企业提供了衡器称重、光谱、拉力试验机等软件验证方法和确认记录，符合要求。 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了LG/MMSP0008-2021《计量体系记录控制程序》。 查：炼钢厂《转炉前生产及工艺原始记录》，炉号：D21-9266HRB400E，，有技术文件，文件编号：LG/LG04-002，记录清楚无涂改。炉长：罗来财，操作员：陈道春 龙泉 查：烧结厂《1号炉烧结机生产日志》，有管理编号，有技术文件，文件编号：LG/ZYSJ-2020，记录清楚无涂改。工段长：唐明 记录员：郑俊女 查：烧结厂52077炉原材料（生铁）Mn、S、P、Si分析报告，有技术文件，文件编号，YB/T5296-2011, 记录清楚无涂改.化验员：曹鸳辉 薛晓铃 查：炼铁厂《高炉操作日志记录》，，有技术文件，文件编：LG/ZYLT-2020，记录清楚无涂改。值班工长：熊发祥 林达胜 查：轧钢厂钢筋混泥土用热轧带肋钢筋机械性能原始记录，有技术文件，文件编：LG/ZYZJ06-2018，记录清楚无涂改。检验员：郑友琼，胡腊仙。 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |

| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》LG/JLZJ-01已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送丹阳市检验检测中心检定／校准。 查：炼钢厂编号为K7-01T的S铂銠型热电偶 校准日期2021.05.28日，证书编号：820088304； 查：炼钢厂(0-1.6)压力表，出厂编号：JC200404831,检定日期：2021年04月23日，证书编号：820081355-032 查:炼铁厂智能差压变送器，出厂编号为B1204256,校准日期：2021年 04月24日，校准证书号：820076900； 查：烧结厂数字配料秤，出厂编号：FM-001 检定日期：2021.04.25，证书编号：820083831； 查：轧钢厂（0-1.6）压力表，出厂编号：JC200404821,检定日期：2021.04.22，有效期：2021.10.21，证书编号：820081356-039 现场标识、台账信息和证书一致。环境条件无特殊要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了LG/MMSP0012-2021《外部供方管理程序》文件。 生产部负责建立和评价测量设备合格供方清单。 生产部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托丹阳市检验检测中心检定／校准。 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确 | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程，钢水中C含量检测测量过程识别正确，配备的测量设备（PDA-5500IV直读光谱仪）经丹阳市检验检测的中心校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见钢水中C含量检测过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证不合格测量设备。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对钢水中C含量测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的LG/MMSP0017-2021《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。 现场重点抽查了钢水中C含测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 13 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合 | 8.3不合格控制 | 企业编制LG/MMSP0019-2021了《不合格管理控制程序》,对出现的不合格测量过程，对发现的不合格进行有效性确认，经确认不合的，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。目前暂无不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |
| 14 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司编制了LG/MMSP0020-2021《纠正和预防措施管理程序》，覆盖纠正和预防措施，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 烧结厂 炼钢厂 轧钢厂 炼铁厂 | 否 |