项目编号：0823-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 丹阳龙江钢铁有限公司

审核员：                审核日期： 2021年 9月11 日 ~  9月12 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 各部门领导清楚本部门的计量职能，兼职计量员清楚本岗位的工作职责。 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 组织识别顾客的测量要求、法律法规要求，组织识别测量过程，将顾客的测量要求转化为计量要求，建立《测量过程控制及一览表》、《测量设备计量确认明细表》，并经验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 各部门按公司的测量目标进行分解制定了本部门的测量目标，目标值有具体指标可测量，每月对目标值的达成进行总结评价，1-8月份目标均达到指标要求。 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |

| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 企业在《计量职能管理程序》（LG/MMSP0001-2021）和《管理手册》（LG/MMS-2021）测量管理职能分配表中规定了各类人员在体系中的职责。 企业编制了《人力资源管理程序》（LG/MMSP0005-2021）规定了各类人员能力要求，各部门按公司的培训计划制定了2021年培训计划，按计划实施培训，查石灰窑厂制定了2021年培训计划，按计划实施了培训，培训进行了考核，有考核成绩记录，通过考核对培训的有效性进行了评估，有培训效果评估记录表，对培训内容、教材、考核情况进行了评价 企业人员配置、能力满足要求。 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：石灰厂操作规程汇编LG/ZY/SHY02-2021 工艺技术操作规程受控，现行有效2021.1.1改版实施，计量单位符合要求。 查：制氧厂工艺操作规程（LG/ZYZY16-2021），受控文件现行有效版本，2021年1月修订实施 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了计量体系记录控制程序》（LG/MMSP0008-2021）查：能环部测量过程控制记录：2021年5月22日编号为LG/JLDL-02记录，依据：GB/T38677-2020、设备信息完整、保存期限5年，信息量满足要求。查石灰窑厂计量确认过程验证记录表：2021年4月25日编号为LG-R-12036记录，依据：LG/MMSP0013-2021、设备信息完整、保存期限5年，信息量满足要求。 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查发电厂《测量设备台帐》共350多台件，已对测量设备进行ABC分类管理，A类的12台件。查制氧厂《测量设备台帐》共114台件，已对测量设备进行ABC分类管理，A类的41台件，企业未建立最高标准装置，所有测量设备送丹阳检验检测中心检定校准。 查编号为JC190817439的压力表2021.4.22日检定合格。查出厂编号为JC190509036的压力表2021年4月22日检定合格现场标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 编号为1708034差压变送器2021.4.24丹阳检验检测中心校准，经确认符合使用要求。 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》（LG/MMSP0007-2021）。所查各部门未有测量软件 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：硅锰合金称重测量过程，已识别为关键测量过程，并导出了计量要求，测量设备电子天平（B151558357）已检定（检定日期2021.7.20），采用Mcp值进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程要求 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程建立《测量过程及控制一览表》进行汇总管理，信息量全，企业对硅锰合金称重测量过程定为关键测量过程。编制了关键测量过程控制规范，（LG/MMSP0022-2021），进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，采用控制图进行监测，测量过程监测在控制限内。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查硅锰合金称重测量结果不确定度评定，用电子天平直接测量砝码进行不确定度评定，硅锰合金称重测量结果不确定度评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》（LG/MMSP0019-2021）程序文件中对出现的不合格测量设备、不合格测量过程、不合格测量管理体系的控制及纠正作了规定。对出现的不合格测量设备，加以标识，进行隔离，并做好处置记录。 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司发现的不合格按《纠正和预防措施管理规程》（LG/MMSP0020-2021）采取纠正措施。 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况： 所查的发电厂煤气柜运行操作规程、石灰厂操作规程汇编LG/ZY/SHY02-2021 工艺技术操作规程和制氧厂工艺操作规程（LG/ZYZY16-2021）中基本能够正确使用计量单位。 | 石灰窑厂、制氧厂、发电厂、动力厂、能环部 | 否 |