[image: image1.png]=



   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0878-2021
审核员现场审核记录

企业名称：江苏天楹环保能源成套设备有限公司
审核员：    [image: image2.png]


                            审核日期： 2021年  09月02 日 ~ 9月04 日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	品管部负责计量设备周期校准。品管部负责原材料、外购件、生产过程加工品、产成品检验，品管部部长（阮志刚）等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。
	品管部、技术部、生产部、综合管理部（采购）

市场部、工艺装备部、安环部
	无

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	品管部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》，品管部牵头，工艺装配部、技术部参与验证，验证满足要求。

物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	品管部、技术部、综合管理部（采购）

市场部、生产部

（生产车间）
	无

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查


	5.3质量目标
	公司提供了2021年度“测量工作计划”，编号：SYCT/MR-02-01(A)有可测量的质量目标、计划实施内容、实施部门、负责人、预定完成期限等。

编号：SYCT/MR-02-02(A)是测量目标完成情况（2021.1~6）
	技术部、工艺装备部、安环部、综合管理部（采购）

市场部、生产部
	无

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查见TP-ZY-76《成品检验规程》、TP-ZY-72 《原材料、外购件协件检验规程》有变更记录，现行有效。整个文件光有数字，计量单位（mm）缺失。

品管部部长介绍焚烧炉推料机组件图号SLC400.02.00（1）也是检验规范。即TP-ZY-76《成品检验规程》结合各类产品的图纸才是一个完整的检验标准。  
	品管部、技术部、工艺装备部、安环部、生产部

（生产车间）
	无

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。已识别了全公司所有软件，建立了“测量软件管理台帐”，共10个测量软件，分别有测试日期，测试周期，并提供了10份“软件测试报告”。
	工艺装备部、安环部、
生产部

（生产车间）
	无

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	抽查：部门关键测量过程记录：

记录1：2021年07月22日产品名称炉排销轴“过程检验记录”，检验标准根据图号TLT-30.0.1。

记录2：2021年8月28日产品名称H型钢“原材料/外购件进货检验记录”
记录3：2021年8月28日产品名称飞灰储罐“产品检验记录”检验标准图号TYP05-HT，生产3件，抽检2件。
保存期限都为3年。
	工艺装备部、安环部、生产部

（生产车间）
	无

	7
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了产品质量检测、工艺控制参数、环境监测、经营能源等测量设备列入体系管理。

企业编制了《测量设备台账》294件，其中强制检定6件。


	品管部、技术部、生产部

（生产车间）
	无

	8
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查见《测量设备台账》294件，其中强制检定计量器具6件，已对测量设备进行ABC分类管理，企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。

企业未建立最高标准装置，所有测量设备送海安市综合检验检测中心第三方检定/校准机构进行检定或校准。

现场标识、台账信息和证书一致。检测室环境条件满足要求。

祥见《测量设备溯源抽查表》


	品管部、技术部、生产部

（生产车间）
	无

	9
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查见1份“合格供方清单”，内有1家检定机构，5家第三方环境、雷电防护、特种设备检测机构，1家长度类尺供应商。附件有各个供方评价记录各1份。


	品管部、
综合管理部（采购）


	无

	10
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查见“测量过程及控制一览表”共24个测量过程，9个高度控制测量过程，15个一般的测量过程。涉及到原材料检验、生产过程检验，成品检验。 
查见有24个验证记录表，涉及各种类型产品，测量参数都是长度类，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。
祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
	品管部、技术部、
	无

	11
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程


	   企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对原材料检验、生产过程检验中部分项目定为高度控制测量过程。

提供了“轴头直径检验”、“耳板内孔检验”2份测量控制检查表，并进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。
查见TP-ZY-76《成品检验规程》中检验项目、检验内容中“关键尺寸”未提及所用到测量设备，测量过程信息不全，不符合要求。
	品管部、技术部、
	次要
不符合项02

	12
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查见了“轴头直径”、“耳板内孔”关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。

祥见附件《测量不确定度评定报告》.
	品管部、技术部、
	无

	13
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	市场部提供了1份“测量满意度分析表”，以及4份“内部测量满意度调查表”、3份“外部测量满意度调查表”，结果满意。
	工艺装备部、安环部
市场部
	无

	14
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	品管部、技术部、生产部

（生产车间）
	无

	15
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格品，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格进行评审后处置。
	品管部、技术部、生产部

（生产车间）
	无

	16
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。
	品管部、技术部、生产部

（生产车间）
	无

	14
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	计量单位使用除了有漏缺未发现有不正确情况，计量单位漏缺现象已和企业的相关人员沟通，现场及时进行了整改。
	品管部、技术部、生产部

（生产车间）
	无

	17
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电能，2020年全年消耗电量4633800kWh，合计耗能569.5tce。2021年1月至7月累计消耗电量2888260kWh， 不是重点耗能企业。
	工艺装配部
	无

	18
	安全环保管理
	
	海安市黄海大道（西）268号厂址，“三废检测报告”由第三方青山绿水（江苏）检验检测有限公司检测，证书编号TQHY210011，检测日期2021年4月18日。

“雷击防护装置”检测单位南通气象科技有限公司，报告编号1102017007【2021】10170，检测日期2021.04.09，结果符合。

“工作场所有害因素”检测单位南京诺卫检测技术有限公司，报告编号NWJC-NTHA-20210085，检测日期2021年08月10。

企业的特种设备有3台叉车、9台固定压力容器，35台行车，共47台件，均在有效期内使用。

抽查一台型号CPD15,编号127130170的叉车，检验日期2021年03月19日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2022年3月。

检查了低温液体贮罐固定式压力容器检验报告，压力表检验日期2021年07月30日，有效期为6个月，检定单位海安市综合检验检测中心，安全阀检验日期2020年12月28日，有效期为12个月，检定单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，固定式压力容器定期检验报告2020年03月16日，有效期为72个月，检定单位江苏省特种设备安全监督检验研究院。

检查了叉车工姜俊，证书编号32062119720221071，作业项目代号N1，有效期至2024年07月、行车司机金剑秋，证书编号320621198809264314，作业项目代号Q4，有效期至2022年03月27日，发证机关海安县质量技术监督局。
	安环部
	无


 2 / 4

