项目编号：0096-2018-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：北京华夏源洁水务科技有限公司

审核员：               审核日期：2021年08月27日上午至2021年08月28日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查：编号为SBBH-003、型号（0-1.6）MPa的压力表，检定日期为2021年06月15日，检定证书编号为818032273,检定机构为“淮安市计量测试中心”，粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查：规格型号为CS2673X，出厂编号SBBH-008的耐压测试仪，校准日期为2021年8月18日,校准证书编号为21AX029160005，校准机构为“江苏银河计量检测有限公司”,设备处于有效的校准状态，标识完整，溯源规范，符合要求。 查：编号S171210970，测量范围为（0-150）mm的电子数显卡尺，校准证书编号21AX029160004 ，校准日期2021年8月18日，设备信息与证书台账信息一致，符合要求。 查：型号为TUF-2000P，出厂编号TM00031159的超声波流量计，校准日期为2020年10月20日,校准证书编号为 CC20202:93157，校准机构为“安正计量检测有限公司”,设备处于有效校准状态，标识完整，标准器“标准表法水流量标准装置”溯源至中国测试技术研究院，符合SI单位标准，符合要求。 查实验室2021年8月份的“温湿度记录表”，环境条件满足要求。 | 品控部 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：Φ600稳流罐水压密封试验压力检测过程，“计量要求导出及验证记录”，计量要求识别正确；所配备的测量设备为（0-1.6）MPa的压力表，检定日期2021年06月15日，证书编号：818032273,检定机构为“淮安计 量测试中心”；查：“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 技术工艺部 品控部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。 企业已识别了11个测量过程，其中1个关键测量过程，4个重要测量过程，已分别对每个不同大类的测量过程予以识别和有效控制。查编号为HXYJ/CL-01的《Φ600稳流罐水压密封试验压力检测过程控制规范》，已按照该规范的要求，持续对测量过程进行监视，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。祥见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 技术工艺部 品控部 生产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了关键测量过程《Φ600稳流罐水压密封试验压力检测过程》的不确定度评定，评定方法正确。祥见附1《测量不确定度评定报告》。 | 品控部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到3家机构：“淮安市计量测试中心”，计量授权号“(苏）法计（2019）1008号”；“安正计量检测有限公司”，其机构注册号CNAS L9002；“江苏银河计量检测有限公司”，其机构注册号CNAS L11975 。 查：型号为TUF-2000P，出厂编号TM00031159的超声波流量计的校准证书，校准机构为“安正计量检测有限公司”，证书编号：CC20202:93157,校准日期为2020年10月20日。量值均已溯源到SI单位，符合要求。 查品控部的现场视频，发现声级计（型号：SBBH-016，编号：980925）未提供出有效校准证书，经确认，该设备未送检。不符合认证审核准则条款 “7.3.2溯源性”的要求。 | 品控部 | 不符合02 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否 已满足来监视有关顾客 满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《客户满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，查2021年5月的内部客户调查情况，满意度达到97.22%。 | 品控部 运营服务部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能品种为电和水。2020年全年用电1.048万度，用水2615吨，共消耗能源折标煤13.104吨。公司不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |