**测量设备溯源抽查表**

编号：0106-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏金泰堡机械制造有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产车间 | 外径千分尺 | JIB-002 | （25-50）mm | ±4μm | 量块20块组5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2021.03.31 | √ |
| 生产车间 | 内径百分表 | 4809487 | （35-50）mm | ±20μm | 百分表检定仪 ±4μm | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.12.23 | √ |
| 品管科 | 覆层测厚仪 | JIB-076 | TIME2600 | U=2.0μm  k=2 | 测厚仪标准片U=1.0μm k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.03.24 | √ |
| 品管科 | 深度游标卡尺 | 50813406 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块12块组  5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2021.03.31 | √ |
| 品管科 | 盐雾  试验箱 | JIB-079 | YWX/Q-250 | ±2℃ | 数据采集器U=0.4℃ k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.08.24 | √ |
| 品管科 | 温湿度计 | 2 | LYWSDCGQ/01ZM | ±2℃  ±5.0%RH | 电动通风干湿表温度±0.08℃，湿度±2.0%RH | 苏州朗博校准检测有限公司 | 2020.09.28 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | YW06125025 | (0~1.6)  MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2021.04.06 | √ |
| 生产车间 | 电子  汽车衡 | 1505003675 | SCS-100  (t) | Ⅲ级 | 标准砝码组  M2等级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.08.24 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司测量设备全部委托泰兴市产品质量综合检验检测中心、深圳中电计量测试技术有限公司、苏州朗博校准检测有限公司等法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 070a2723e38759d690fac0ed5e3442e审核日期： 2021年08月30 日上午~2021年 08月30 日下午  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。