编号：0899-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 蓝深集团股份有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质管部 | 量块 | 090142 | （5.12-100）mm | 4等 | 三等量块标准装置 | 南京市计量监督检测院 | 2020.11.20 | √ |
| 质管部 | 百分表检定仪 | BZ-24 | （0-25）mm | ±0.004 | 指示表检定仪检定装置:3等 | 南京市计量监督检测院 | 2020.11.27 | √ |
| 生产供应部(车间) | 压力表 | / | （0～1.6）MPa | 2.5级 | 0.4级 | 南京市计量监督检测院 | 2021.3.26 | √ |
| 质管部 | 涂层测厚仪 | 10143 | DR280 | B级 | 电感测微仪：±0.08μm | 南京市计量监督检测院 | 2020.11.25 | √ |
| 质管部 | 液压式万能试验机 | 200909026 | WE-60 | 1级 | 0.3级 | 南京市计量监督检测院 | 2020.11.12 | √ |
| 生产供应部（车间） | 电磁流量计 | 40017 | LDBE-150 | 1.5级 | 标准表法水流量标准装置Urel≤0.2%（k=2） | 南京市计量监督检测院 | 2020.12.08 | √ |
| 生产供应部 | 锁型砝码 | LS001 | 25kg | M1等级 | F2等级砝码组标准装置 | 南京市计量监督检测院 | 2020.11.19 | √ |
| 生产供应部(车间) | 外径千分尺 | LS15-239 | (125-150)mm | ±0.005 | 测微量具检定装置：3等 | 南京市计量监督检测院 | 2020.11.19 | √ |
| 生产供应部 | 接地电阻测试仪 | 0704563 | VG2678 | 5级 | 接地导通电阻测试仪检定装置：MPE：电阻±0.1% | 南京市计量监督检测院 | 2020.11.20 |  |
| 审核综合意見：公司已制定《测量设备计量确认程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，对通用卡尺、千分尺、指示表三类测量设备按校准规范进行自校，由质管部负责溯源。公司测量设备除自校外，其他委托南京市计量监督检测院检定/校准，校准/检定证书由质管部保存。根据抽查8份测量设备检定/校准证书情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |
| 许荣军.jpg审核日期：2021年8月28日~8月29日审核员签字： 部门代表签字： |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。