项目编号：0899-2021

审核员现场审核记录

企业名称:   蓝深集团股份有限公司

审核员：                                审核日期： 2021年 08月28 日 ~ 08月29 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 分别询问质管部和生产供应部主管负责人、计量管理、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等），能够清楚了解自己在测量管理体系中的工作职责内容。 | 质管部 生产供应部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质管部已按照标准要求组织识别企业生产经营中质量安全环保能源等方面的顾客的测量要求和法律法规要求。从原材料进厂检验、生产过程控制检验和出厂检验的顾客测量要求，如尺寸、压力、流量、绝缘电阻等。并建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》，配备的测量设备经过验证满足要求。 产品质量稳定，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未出现顾客投诉况和纠纷、处理等状况。 | 质管部 生产供应部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查SC/LS-A-03/MM-2015《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针和4项计量工作目标。按期测量统计，目标未分解到部门，由质管部统一管理。 | 质管部 生产供应部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 由综合办统一管理人力资源和培训情况，制定年度培训计划和内容。其中2021年度涉及到测量管理相关内容培训3项。部门无另外培训计划、查公司培训计划和培训效果评价记录。抽查部分测量人员（自校人员、原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质。其中计量检定/校准人员（外培）1人，计量人员培训后上岗，内审员4名。 | 质管部 生产供应部 | 否 |

| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系SC/LS-A-03/MM-2015《测量管理手册》和CX/LS-B/MM-2015测量管理体系程序文件，已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业计量管理要求，体系文件有效、受控。经审核和批准发布实施。提供了GB/T24674-2009《污水污物潜水电泵》、GB/T26003-2010《无负压管网增压稳流给水设备》等标准和作业文件，文件经编审批，有日期和受控文件标识，计量单位使用表达正确，符合要求。 | 质管部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制CX/LS-B-03/MM-2015记录控制程序，对测量管理体系所使用记录的修改、删除、标识、储存和管理进行控制。 明确了测量记录管理要求包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录。 抽查：1）WQB60-13-4潜水电泵检验报告，依据：GB/T12785-2014《潜水电泵试验方法》，GB/T24674-2009《污水污物潜水电泵》，产品编号21040035记录了电压、电流、转速、功率、流量、扬程等数据，检验结论：合格。检验时间2021.3.20。并有报告编制、审核和批准人员签字。 2）装配过程检验记录，规格型号WQ80-22-11排污泵，检验项目包括绝缘电阻、耐压、外观、气压试验、保护功能等，记录了技术要求、检验数据、检查结果，检验员孙**签名。检验时间：2021年6月28日。 3）卡尺校准原始记录：名称：游标卡尺，编号LS51-603，规格(0-150)mm，校准依据：LS-C-04-301/MM-2016 通用卡尺校准规范,记录了校准项目、校准结果，校准结果、测量不确定度、校准日期：2021.6.15。校准员陈玲。核验员张凌祥 信息量基本完整，记录清楚，无涂改。符合要求。 | 质管部 | 否 |

| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业编制的CX/LS-B-69/MM-2015 测量设备管理程序中规定了对测量设备的管理过程控制要求，编制了《测量设备台帐》，按计量确认计划进行周期检定、校准，已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备和标准物质。企业未建立最高标准装置，制定了校准规范，对部分通用卡尺、千分尺和指示表开展自校，其他所有测量设备送南京市计量监督检测院检定校准。 查编号为84F2-010的75mm刀口形直尺2020.11.25日检定合格。查出厂编号为080744448的（75-100）mm外径千分尺2020年11月25日检定合格。编号172126的耐压测试仪2020年11月20日检定结论为符合5级。编号2013.11.0862的(0-0.6)MPa精密压力表2021年04月29日检定结论为符合0.4级。 经现场审核查看，以上的测量设备均处于有效的检定校准状态，有计量确认标识，完好。测量台账信息和证书一致，满足要求。 现场环境基本满足调测试要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质管部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》，编制了CX/LS-B-66/MM-2015测量软件管理控制程序，对软件管理提出要求。企业目前无在用专项测量软件。 | 质管部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制了CX/LS-B-72/MM-2015测量设备计量确认过程管理控制程序根据用户要求及标准要求识别出技术要求并转为测量要求。 企业使用经过计量确认的测量设备，并开展了对测量设备的确认，查见计量确认明细表。 查：轴承座外径测量测量过程的计量要求导出和计量验证记录表。测量设备由南京市计量监督检测院校准，符合要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质管部 | 否 |

| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的CX/LS-B-74/MM-2015测量过程设计和实现控制程序中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，识别404个测量过程，编制了《测量设备确认明细表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备计量特性，验证情况等信息。部分测量设备的信息填写不合适，已与企业进行沟通。 按一般和关键测量过程进行管理。企业对轴承座外径测量和内径、绝缘电阻等测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质管部 生产供应部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的CX/LS-B-76/MM-2015测量不确定度管理程序中规定了测量不确定度的管理控制要求，现场重点抽查了测量过程，进行了测量不确定度评定，评定方法基本正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质管部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了CX/LS-B-80/MM-2015《不合格管理控制程序》对发现的不合格测量过程及不合格测量设备均作出了管理规定。对发现的不合格进行确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。不合格测量过程进行标识、隔离、记录。 | 质管部 生产供应部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了CX/LS-B-79/MM-2015《测量管理体系监视管理程序》、CX/LS-B-13 -2015《内部管理体系审核控制程序》、CX/LS-B-16-2015《纠正措施控制程序》、CX/LS-B-17-2015《预防措施控制程序》并执行实现体系持续改进。 | 质管部 生产供应部 | 否 |