编号：0179-2020－2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | 广州河东科技有限公司 | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合否 |
| 质量技术部 | 指针式温湿度计 | HDL-E96 | TH-602F | 湿度±5%RH  温度±2°C | 露点仪一级  恒温恒湿试验箱：  ±（0.1～0.5）°C  ±（1～3）%RH | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2020.10.17 | √ |
| 质量技术部 | 数显卡尺 | HDL-C22 | 0-300mm | 外量爪示值误差±0.03mm  刀口内量爪示值误差±0.03mm  细分误差+0.02mm | 量块（10~291.8）mm三等2级合格；12块  数显外径千分尺（0-25）mm MPE: ±2um  刀口形直尺直线度：3.0um  量块（0.5~100）mm 四级:82块 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2020.12.24 | √ |
| 质量技术部 | 电子秤 | HDL-E41-1 | AH-216 | ±0.5 | 砝码F1等级 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2020.10.17 | √ |
| 质量技术部 | 电热恒温干燥箱 | HDL-E35 | 101-0型 | 温度偏差±2.0°C  温度波动度±0.5°C  温度均匀度≤2.0°C | 温度巡检仪2625A *U*=0.4°C，*K*=2 | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2020.12.24 | √ |
| 质量技术部 | 噪音计 | HDL-B26 | AZ8928 | ±1.5dB | 声校准器MPE:±0.3db  声级计校准装置*U=0.05% (K=2)* | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2020.12.24 | √ |
| 生产部 | 数显千分尺 | HDL-C17 | 0-25mm | ±2um | 量块（5.12~100）mm | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2020.12.24 | √ |
| 生产部 | 光源照度仪 | 180901945 | TES-1330A | ±4% | 发光强度标准灯 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2020.12.24 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由质量技术部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由质量技术部保存。  根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年8月31日  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1630377797(1).pngC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1630377933(1).png  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |