编号：0179-2020-2021

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | SMT 电阻检测过程 | | | | 被查部门 | | 制造中心 | | | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 标称值（1±5％）kΩ H | | 导出  计量  要求 | | 最大允许误差 | | / | |
| 公差T | | 5％ | | 允许不确定度 | | 1.7% (*k*=2) | |
| 其他要求 | | 无 | | 其他要求 | | 无 | |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 测量不确定度 | | 测量误差 | | 其他特性 | | 是 |
| LCR数字电桥 | | | (0~10) kΩ | | 0.07%(k=2) | | */* | | 无 | |
| 测量过程控制规范编号 | | | 产品规格书 | | | | | | | | 是 |
| 测量方法编号 | | | 产品规格书 | | | | | | | | 是 |
| 环境条件 | | | 温度：20℃~30℃  湿度：30%RH~70%RH | | | | | | | | 是 |
| 操作人员姓名 | | | 曹锐津 | | | | | | | | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 见不确定度评定报告 | | | | | | | | 是 |
| 有效性确认方法 | | | 实际不确定度小于等于允许不确定度，过程有效。 | | | | | | | | 是 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 每月采用人员比对方式核查，要求Z≤1 | | | | | | | | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | | | / | | | | | | | | / |
| 综合评价 | 审核记录：  查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；每月采用人员比对方式核查，要求Z≤1。目前该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。  C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1630377871(1).png审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | | |

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1630377933(1).png审核日期：2021年08月31日 审核员： 企业部门代表：