项目编号：0893-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 安徽景丰纸业有限公司

审核员：                 审核日期： 2021年 09月23日～ 09月24日

| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问技术中心实验室经理张桂林、生产部经理廉守祥、生产部经理罗江洪、装备部经理张大杰等相关人员，能清楚本部门的计量职责和自己的工作职责，符合要求。 | 技术中心 生产部 装备部 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3 质量目标 | 企业制定了总的质量目标，技术中心已对公司总的质量目标进行了统计，有具体指标可测量，质量目标均能达标。各部门已分解。符合要求。 | 技术中心 生产部 装备部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查：技术中心、生产部执行的产品标准、工艺文件、检验规程等文件均受控管理，现行有效，计量单位书写正确， 查阅：该公司编号为JF/JS-03-2019《卷烟纸产品标准》中，引用标准GB/T451.2-2008《纸和纸板定量的测量》等文件现行有效。符合要求。 | 技术中心 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了JF/Me/CX02-2021《计量记录管理程序》 抽查：生产车间编号为JF/JL-072《景丰纸业PM1下机原筒物理检测汇总表》,时间2021年8月27日,检验员：张培培、陈培、黄辰辰。进货检验记录JF/JL-084编号2108066《鹦鹉木浆》,时间2021年8月31日，检验员：刘欣。记录清晰无涂改，满足要求。规定有保存年限。符合要求。 | 技术中心 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司编制了JF/Me/CX04-2021《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，技术中心负责测量设备全过程管理。编制了JF/JL-063-01《测量设备台账》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有123件，其中强制检定15件，6件标准物质。设备编号、准确度等级、检定/校准周期、管理类别等描述清楚，同时测量设备实行统一管理。 查技术中心实验室编号为JF/YS-18多功能温湿度计, 检定日期：2021年04月30日,检定机构：安徽省计量科学研究院。现场查编号为JFSCB-03复合式气体检测仪，校准日期2020年10月21日。校准机构：安正计量检测有限公司。台账信息内容和证书一致。 测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 技术中心 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了JF/Me/CX19-2021《测量软件管理程序》。对测量软件的管理和维护作了明确说明。该企业测量软件由技术中心归口管理，编制了JF/Me19-032测量软件清单13个，其中在线控制系统设备测量软件7个，符合要求。 | 技术中心 装备部 生产部 | 否 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 企业识别了139个测量过程，其中22个关键测量过程。 技术中心对纸张白度、重量、透气性、抗张能量吸收等22个关键测量过程进行计量确认，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求，符合要求。 详见：《测量过程控制一览表》 《计量确认过程验证记录表（二）》。 | 技术中心 生产部 | 否 |
| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2 测量过程 8.2.4 测量管理体系的监视 | 企业编制了JF/Me/CX10-2021《测量过程设计和实现控制程序》，根据企业标准JF/JY-01-2019《检验作业指导书》和JF/JY-02-2019《产品检验方法标准》，对测量过程进行了识别，采用《测量过程控制一览表》进行汇总，企业共识别了139个测量过程，其中22个关键测量过程。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视，编制了《测量过程监视统计记录表》和《控制图》。符合要求。 详见《测量过程控制一览表》 《测量过程监视统计记录表》 | 技术中心 | 否 |
| 9 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了JF/Me/CX11-2021《测量不确定度管理程序》 抽查了纸张白度测量过程不确定度评定报告，评定方法正确。 详见：《纸张白度测量过程的不确定度评定》。符合要求。 | 技术中心 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 企业编制了JF/Me/CX15-2021《不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程及测量设备，按文件要求进行控制，对发现的不合格进行确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，对不合格评审后处置。符合要求。目前企业未发现不合格测量设备和测量过程。 | 技术中心 生产部 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 企业编制了JF/Me/CX17-2021《纠正和预防措施管理程序》，对测量管理体系运行中发生的不合格和发现潜在的不合格，在文件中明确了纠正和预防措施控制程序并达到持续改进。符合要求。 | 技术中心 生产部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查技术文件、产品质量记录均能使用法定计量单位。企业有15件强制检定计量器具，按周期检测计划检定，符合要求。 查：2020年9月16日发布的《安徽景丰纸业产品内控标准》，计量单位使用正确。符合要求。 | 技术中心 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要消耗品种为：电、水和蒸汽，2021年1-6月份消耗电4423193千瓦时，水14.1万吨,蒸汽11640吨，企业不是重点用能单位。符合要求。 | 装备部 | 否 |