头孢克洛样品称重测量过程不确定度评定

一、概述

1、测量方法

根据SOP要求，电子天平使用前需进行监视，使用的监视标准为E2等级不锈钢砝码，监视载荷点为常用称量值。

2、测量环境

温度：（18-26）℃，湿度：（45-65）%RH。

3、测量设备

| 名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 管理编号 | 量程 | 分辨力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子天平 | XS205 | 1123221882 | 50019694 | 10mg-81g | 0.01mg |

二、数学模型

测量的数学模型：a=b

a:砝码的称量结果；

b:在电子天平上的读数值。

三、标准不确定度评定

1、测量重复性引起的标准不确定度

通过天平对砝码（49.99996g）测量10次，得到测量结果（g）：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 49.99973 | 49.99973 | 49.99971 | 49.99977 | 49.99981 | 49.99978 | 49.99967 | 49.99975 | 49.99974 | 49.99970 |

用Bessel公式计算得：

s=i=1n(xi-x)2n-1=0.000410（g）

实际测量以单次测量值为结果，则可得到以测量重复性引起的标准不确定度为：

ua=s√n=0.000130（g）

2、电子天平允许误差引起的标准不确定度（ub1）

电子天平的最大允许误差为±0.00015g，估计均匀分布k=3。

ub1=ub1xi=ak=0.00015/3=0.000087（g）

3、电子天平的分辨力引起的标准不确定度（ub2）

电子天平分辨力为0.00001g，取分度值1/2，估计均匀分布，k=3

ub2=ub2xi=ak=0.000005/√3=0.0000029（g）

四、标准不确定度汇总

| 符 号 | 来 源 | 标准不确定度（g） |
| --- | --- | --- |
| ua | 测量重复性 | 0.000130 |
| ub1 | 电子天平允许误差 | 0.000087 |
| ub2 | 电子天平的分辨力 | 0.0000029 |

五、合成标准不确定度

灵敏系数Ci=1

各影响量相互独立，合成标准不确定度为：

uc=√（ua2 + ub12+ ub22）

uc=√（0.0001302+0. 0000872+0.00000292）= 0.000156（g）

六、扩展不确定度

服从正态分布，k=2。

U=k Uc=2×0.000156 =0.00031（g）

评定人:                       评定日期：2021.05.20

审核人:                       审核日期：2021.05.20