项目编号：0900-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 扬子江药业集团有限公司

审核员：                            审核日期：2021年09月04日上午~09月05日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问制造部、质量管理部、SHE部兼职计量员等相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料检验、生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 计量处 制造部SHE部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量管理部组织制造部各部门识别顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制明细表》及《测量过程及测量要求确认表》验证满足要求。 查：制造部（头孢固体制剂1号车间），对涉及到国际标准或国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求进行了识别，制定了59个测量过程，对测量过程进行分级管理，其中18个关键测量过程、35个重要测量过程；查：《测量设备台账》测量设备共计242台件、现场按ABC分类管理，其史B类计量器具101件。 在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面暂时未收到与计量有关的顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 计量处 制造部SHE部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 制定了企业5项总的计量工作目标，计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，每年通过计量目标实施情况评审表统计各部门是否达到质量目标的要求。查头孢固体制剂1号车间计量工作目标分解指标--计量器具校验完成率100%。 | 计量处 制造部SHE部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查部门培训计划、考核评价记录，抽查原材料检验人员陆莉娟上岗证，编号YZJJTQC-2011-037；计量处梅震取得了内审员证，编号ISC[N]1580，有效期：2022/06/20；计量处刘苏取得了二级注册计量师证书，编号I20201107132000000272，在有效期内。 企业规定了测量人员年培训时间不小于36小时，并提供计量管理人员年度培训计划，2021年1-8份5人平均培训时长36.7小时，符合质量手册规定。 | 计量处 制造部SHE部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查企业DMS文档管理系统，编制了《质量标准一览表》共计1252个受控标准。查： 头孢丙烯片质量标准Y3-SPE-F120764，头孢丙烯片包装材料质量标准Y-SPE-P121630。 查头孢丙烯片生产工艺规程Y3-PR(Y311)-006,文件系统齐全，现行有效且已受控，文件中计量单位使用正确，有受控标识。 | 计量处 制造部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查企业DMS文档管理系统,编制了《文件管理规程》、《记录书写规范》 查：头孢固体制剂1号车间原料检验报告010000178451,有检验技术文件Y-SPE-A321046头孢丙烯质量标准，记录清楚无涂改，检验员陆莉娟；所用计量器具高效液相色谱仪，编号50002912，确认日期：2021.01.19,有效期至2022.01.18。 查：头孢固体制剂1号车间称量工序检验记录，批号：2109031,检验依据：Y3-BPR(Y311)-003,记录无涂改。操作人：李琦，复核人：李华齐，所用计量器具电子台秤：15ED-L，编号50012171，确认日期：2020/10/26,有效期至2021/10/25。 现场使用文件中计量单位正确，有受控标识，符合要求。 | 计量处 制造部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查企业DMS文档管理系统中系统的《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理，台账包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业已建立一项最高计量标准，测量设备台帐共33107台，强检计量器具台帐其计815台，测量设备由江苏省计量科学研究院，泰州市计量测试院、通标标准技术服务有限公司、江苏中宁计量科技有限公司检定/校准，标识测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，使用符合要求。 测量设备的量值溯源满足要求，详见量值溯源抽查表。 现场查看质量管理部、制造部： 1、制造部头孢固体制剂1号车间，编号50012174电子台秤，计量确认日期：2021.01.06.，有效期：2022.01.05; 2、质量管理部，编号50110705生化培养箱，计量确认日期：2021.03.09，有效期：2022.03.08,详见《测量设备溯源抽查表》 查制造部（头孢固体制剂1号车间）压片工序环境要求：工作温度：（18～25）℃，工作湿度（45～60）%RH。车间配备有空调、温湿度计（50038362）以保证满足环境要求。 | 计量处 制造部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《计算机系统管理程序》，查头孢固体制剂1号车间已识别PP-24M型模块化数粒机、E2型自动检重秤（50002107）、MFY-01型密封性试验仪（50089960）等软件再确认方案，企业提供了数粒机软件验证和确认记录。 | 计量处 制造部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及测量要求确认表》，共有测量过程4026个，1228个关键测量过程，1334个重要测量过程，没有新增测量过程，测量过程配备的测量设备都经过检定/校准，验证方法正确。 抽查《测量过程控制明细表》及《测量过程及测量要求确认表》，关键测量过程测量要求识别正确，计量要求导出及验证方法正确，计量验证记录内容正确，测量设备检定证书有效，使用的测量设备均已检定/校准，检定证书有效，设备贴有计量确认合格标识，测量设备满足预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 查：《头孢克洛样品称量测量过程》测量过程，测量要求为铝筒硬度,识别正确，所用计量器具电子天平，编号：50019694检定证书编号：JD20210060，校准日期：2021.05.18，有效期：2022.05.17， 企业没有经验证不合格的测量设备。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 计量处 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及测量要求确认表》进行汇总，信息量全，企业对头孢克洛样品称量测量过程、培养箱微生物培养温度测量过程等关键测量过程编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 计量处 制造部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了《不确定度管理程序》，抽查了头孢克洛样品称量测量过程等关键测量过程，见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 计量处 | 否 |

| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 计量处 制造部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 计量处 制造部 SHE部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查质量管部、制造部相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，溯源管理较好。 查编号50002074称重仪，确认日期：2021.01.06,有效期至2022.01.05 | 计量处 制造部SHE部 | 否 |
| 15 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 依据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020第42号）的规定，该企业的测量设备中，有强制检定的测量设备815件，主要用于安全防护。 抽查：编号50137980压力表，检定日期：2021.09.02，有效期：2022.09.01，证书编号；2021605922； 抽查：编号50138359可燃气体报警器，检定日期：2021.08.23，有效期：2022.08.22，证书编号；920079851-002。 | SHE部 | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业是重点能耗单位，能源消耗由SHE部管理，查SHE部《能源精细化管理总结》，企业2020年6月由德国莱茵集团进行了能源体系认证。主要耗能电力、水和蒸汽等。 企业建有完善的能源管理组织机构和网络，并设有能源管理岗位，制定了相应的管理制定，并开展了能源绩效目标管理工作。综合能耗数据，2020年1-12月主要综合能耗：3.1859万吨标准煤。 | SHE部 | 否 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制能源计量器具台账，主要耗能是电、水、气，进出用能单位应配备24台能源计量器具，实际配备24台，配备率100%。次级用能单位应配备299台能源计量器具，实际配备299台，配备率100%。主要用能设备应配备184台能源计量器具，实际配备184台，配备率100%， 企业能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | SHE部 | 否 |
| 18 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查配备的一级电能表3块，准确度等级0.5级；蒸汽流量计准确度等级为1.5级，水表准确度为2.0级，满足GB17167标准要求，详见《企业重点用能单位自查报告》。 | SHE部 | 否 |
| 19 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业为重点能耗单位，配置的能源计量器具均经过检定/校准。 | SHE部 | 否 |
| 20 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业的能源计量数据由SHE部进行采集，企业对数据汇总后进行分析与考核。 | SHE部 | 否 |