项目编号：0933-2021

审核员现场审核记录(一)

企业名称：_北京三盈联合石油技术有限公司_

审核员：_______________________

审核日期： 2021年09月02日 上午至2021年09月03日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理蔡红璞，他对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理赋予质量管理部作为职能部门对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。 通过制订测量体系文件和企业相关制度，企业规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门质量管理部进行传递。 企业已识别出了主要产品的测量过程125个，“汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径测量过程”等10个关键测量过程，重要测量过程101个,一般测量过程14个。已将107台测量设备，测量设备按照A、B、C分类进行管理，均纳入到测量管理体系管理范畴。 希望通过体系文件的实施和质量目标的考核，进一步实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 企业总经理 管理者代表 质量管理部 技术工程部 生产制造部 市场销售部人政部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业建立了SK/MSM-2016《测量管理体系手册》和《测量管理体系程序文件》，企业已在质量手册和程序文件中，规定了企业计量职能机构是质量管理部，并规定了总经理6项、管理者代表8项职能和计量职能部门质量管理部13项计量管理职责。 询问管理者代表质量管理部张钊、技术工程部匡正兵、市场销售部姚向阳，均清楚自己在测量管理体系及本职工作岗位中的计量管理职能和职责。 | 管理者代表 质量管理部 技术工程部 生产制造部 市场销售部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业在2021年3月份实施了客户满意度调查工作，共发出客户满意度调查表20份，均为内部客户20，共收回20份，顾客满意度98. 0%。企业未收到客户投诉。 市场销售部、技术工程部及生产制造部等部门均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 抽查“汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径测量过程”的《计量要求导出和计量验证记录》等，符合要求。 | 管理者代表 质量管理部 技术工程部 生产制造部 市场销售部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查企业SK/MSM-2016《测量管理体系手册》中，规定了企业的质量目标包括“强检、在用计量器具送检率100%、关键过程测量设备计量确认100%、测量过程失效不超过24小时，因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年、内部顾客满意度达到95% 、按制定计划完成所有培训项目，计划执行率100%”等6项，有具体指标。质量目标与计量方针一致。 查《2021年质量目标分解及考核自查表》，质量目标均已分解到5个部门。查技术工程部分解了5项、人政部分解了1项，生产制造部分解了5项，质量管理部分解了5项，查已对 2021年度1-8月份质量目标的完成情况进行统计，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 管理者代表 质量管理部 生产制造部 技术工程部 市场销售部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业编制SK/MSP03-2016《管理评审控制程序》。 查《测量管理体系管理评审计划》，企业于2021年8月5日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。 抽查管评输入报告3份，包括《测量管理体系的适宜性、充分性、有效性分析》、《计量工作方针和质量目标实现情况》、《纠正和预防措施实施情况》等，覆盖了测量管理体系运行、内审、人员培训、质量目标、供方管理、测量设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况等。查《测量体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议要求对公司关键测量过程实施全面控制，对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。 | 管理者代表 管理层 质量管理部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 查企业 SK/MSP04-2016《人力资源管理控制程序》，规定了总经理、管代、5个部门及各类计量人员的职责。 查企业《2021年计量人员一览表》，抽查人员宋浩、张钊为测量管理体系内审员，证书编号ISC[N]772、ISC[N]773，发证机构：北京国标联合认证有限公司。 查出厂检验员王云硕《检验员资格证》，证书编号2021002，发证日期2021年03月09日。已参加4项培训，符合要求。公司相关岗位人员资质和技能，满足公司测量体系管理要求。 查《2021年度测量管理体系培训计划》，培训内容有3项，查培训时间为2021年6月20日的“宣贯ISO10012-2003及测量管理体系的相关培训”项目，查《员工培训考勤表》和《学员评价表》各1份，参培人员10人，培训时间和参培人员与计划相符。抽查试卷2份，答卷人员为李亚伟、刘健，已完成评价。符合要求。年度培训已完成两项，目前9月份准备开展的培训项目“测量工具及设备使用培训”还未实施。培训项目及完成时间与培训计划相符。 | 管理层 人政部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了SK/MSM-2016《测量管理体系手册》共1册，《测量管理体系程序文件》共19个，覆盖标准的全部要素。手册和程序文件的发布时间为2016年3月10日，修订时间为2021年1月10日。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 企业产品依据的主要技术标准为GB/T9081-2008《机动车燃油加油机》、GB31138-2014《汽车用压缩氢气加气机》、GBT 19237-2003《汽车用压缩天然气加气机》、GB/T25986-2010《汽车用液化天然气加注装置》、JJG996-2012《压缩天然气加气机检定规程》、JTT1050-2016 《汽车外部清洁设备》等文件进行登记入账，文件现行有效并受控，符合要求。 | 质量管理部 技术工程部 生产制造部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理控制程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业SK/MSP10-2016《测量设备管理控制程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由质量管理部负责测量设备全过程管理。 查企业已将107台测量设备纳入《测量设备台账》中进行管理。查台账中出厂编号1G08446(0-0.6)MPa压力表”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点、检定校准日期、分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。其校准日期为2021年04月01日，校准机构为“中检世标（北京）计量检验有限公司”。 查“标准金属量器”检定证书，检定日期为2020年7月31日，有效日期为2022年07月30日，检定机构为“北京市计量检测科学研究院”，该测量设备周期间隔为24个月，检定证书信息和台账符合要求。 查生产制造部流量计测试现场的型号规格为“BL-2”的“标准金属量器”，计量确认标识有效日期为2021年6月2日，查其检定证书检定日期为2019年06月02日（周期间隔24月），查《测量设备台账》上注明“停用”，但未提供出测量设备申请停用的记录。不符合认证审核准则条款 “6.3.1测量设备”的要求。 | 质量管理部 生产制造部 | 不符合01 |
| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了SK/MSP11-2016《外部供方管理控制程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查原材料《合格供方名录》各1份，合格供方共127家，抽查“浙江嘉松科技有限公司”的《供应商准入评审单》、《供应商基本情况筛选评分表》、《供应商考察清单》各1份，已对供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面完成了评价，评价日期为2021年1月7日。查供方资料和相关记录齐全。符合要求。 查《计量器具及检测机构合格供方名录》，入账的测量设备主要供方为20家。抽查《供应商准入评审单》2份，测量设备“标准金属量器”的供方为 “无锡市海天特种压力表厂”、检定校准服务供方“上海市嘉定区计量质量检验检测所”。 查《外部合格供方清单》中检定校准服务供方4家为“中检世标（北京）计量检验有限公司”、“北京市计量检测科学研究院”、“中国计量科学研究院”、“广州广电计量检测股份有限公司”，主要负责检定校准公司测量设备。查其《设备校准机构评价表》4份，企业已对检定校准服务的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 | 质量管理部 生产制造部（采购组） | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业编写了SK/MSP12-2016《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照SK/MSP08-2016《封印和标识管理控制程序》，对体系内的测量设备，均已进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查《计量确认过程验证记录表》1份，测量过程名称“汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径测量过程”，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 | 质量管理部 生产制造部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编写了SK/MSP14-2016《计量确认间隔管理控制程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。 企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。查企业暂时无维修的测量设备。 | 质量管理部 生产制造部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编写了SK/MSP10-2016《测量设备管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量管理部 生产制造部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了SK/MSP15-2016《测量过程设计和实现程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程125个，10个关键测量过程，重要测量过程101个,一般测量过程14个。均纳入测量过程管理范畴。 抽查《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径测量过程控制规范》1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》一份，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 质量管理部 技术工程部 生产制造部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制的SK/MSP16-2016《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 抽查了企业编制的《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径测量过程测量不确定度评定报告》，评定方法正确，结果符合要求。见附1《汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径测量过程测量不确定度评定报告》。 | 质量管理部 技术工程部 生产制造部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了SK/MSP13-2016《量值溯源管理控制程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。 企业测量设备委外检定校准服务方4家。抽查校准机构为“中检世标（北京）计量检验有限公司（机构注册号为：CNAS L3228）”、“北京市计量检测科学研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01007号）”、“中国计量科学研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01001号）”、“广州广电计量检测股份有限公司（机构注册号为：CNAS L0466）”。企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 管理者代表 质量管理部 生产制造部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程“汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径测量过程控制监视分析表及控制图”1份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。见附2。 | 管理者代表 质量管理部 生产制造部 技术工程部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查编号为《测量管理体系内部审核工作计划》，企业于2021年3月16日-17日进行内审工作。企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层及5个部门进行了全要素的审核，出具了《测量管理体系内部审核报告》。 查内审发现了1个不符合项，属于次要不符合项。查《测量管理体系不符合项报告》1份，涉及责任部门是生产制造部，涉及标准条款为“6.4外部供方”，查不符合项已于2021年3月20日前完成并关闭。 审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 质量管理部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写SK/MSP17-2016《审核和监视管理控制程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查“汽车用液化天然气加注装置回气口接口外径测量过程控制监视分析表及控制图”1份，已进行持续监控，符合要求。 | 管理者代表 质量管理部技术工程部 生产制造部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了SK/MSP18-2016《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业于2021年3月16日-3月17日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 管理者代表 质量管理部 生产制造部 | 否 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了SK/MSP19-2016《持续控制控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《纠正和预防措施实施情况》1份，已对内审中的不符合制定了纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 管理者代表 质量管理部生产制造部 技术工程部 市场销售部 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业无强制检定测量设备。 查企业已将107台测量设备按周期送检计划进行检定校准，列入计量管理工作。 查产品：液化天然气（LNG）汽车加气机，型号：SK13LNG12、SK13LNG22，发证日期：2020.11.17，证书编号：2020F125-11等《计量器具型式批准证书》16份。见附件。 查现场记录“喷涂涂层检验报告”，检验日期为2021年7月21日、查“尿素加注装置整机测试指导书(试用版)”1份、“Q/SK14J-02-03产品出厂检验规程”1份等文件记录资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质量管理部生产制造部 技术工程部 | 否 |