关键控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 20210518-005 | 测量过程名称 | 成品的厚度测量过程 | 测量过程规范编号 |  | WI-PC-GF-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品管部 | 测量项目 | 厚度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：厚度测定仪 测量方法：将试样放于厚度测定仪，提高测量头，将试样放于测量面间，慢慢放松使测量头轻轻压在试样上，读出数据。 环境条件：温度：（23±1）℃ 湿度：（50±2）%RH 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看出厂编号：YTH-4C，型号规格：（0-4）mm的厚度测定仪，其校准证书编号：J202101115243A-0031，校准日期：2021年03月15日，校准机构：广州广电计量检测股份有限公司。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年7月14日，用（0-4）mm的厚度测定仪对厚度进行5次测量，平均值为1=311μm。 （2）2021年8月21日，用（0-4）mm的厚度测定仪对厚度进行5次测量，平均值为2=309μm。 厚度测量结果的扩展不确定度为U=3.9μm，k=2 En=0.36 En=0.36<1 ，该测量过程有效。 确认人员： 朱美宇 日期：2021年8月21日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |

文件编号：FM-PG-027