附3：               测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 20210414-004 | 测量过程名称 | 分切的宽度测量过程 | 测量过程规范编号 |  | WI-PC-GF-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品管部 | 测量项目 | 宽度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：数显卡尺 测量方法：将待测样品平放在平整台面，数显卡尺移动游标至正好贴紧样品，紧固螺钉，读取数值。 环境条件：温度：（23±1）℃ 湿度：（50±2）% 测量软件：无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看出厂编号：01091106，型号规格：（0～300）mm的数显卡尺，其校准证书编号：J202101115243A-0029，校准日期：2021年03月15日，校准机构：广州广电计量检测股份有限公司。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认 用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年07月19日，用（0～300）mm的数显卡尺对宽度进行5次测量，平均值为1=114.10mm。 （2）2021年08月26日，用（0～300）mm的数显卡尺对宽度进行5次测量，平均值为2=114.06mm。 厚度测量过程的扩展不确定度为U=0.12mm，k=2 En=0.20 当En≤1时，测量过程有效。此En=0.20<1 ，该测量过程有效。 确认人员： 朱美宇 日期：2021.8.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |