**附3： 测量过程有效性确认表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 03 | 测量过程名称 | 抗拉强度检测过程 | 测量过程规范编号 | BX-CLGF-03 |
| 所在部门 | 计量质检部 | 测量项目 | 抗拉强度 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：微机控制电液伺服万能试验机，测量范围（0-600）kN，*U*rel=0.46%,*k*=2。测量方法：GB 228.1-2010金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法环境条件：常温测量软件；有操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。其他影响量：  |
| 有效性确认记录:1. 查看微机控制电液伺服万能试验机的校准证书，出厂编号：31206006，校准日期：2021年3月25日，校准机构：连云港市计量检定测试中心，符合要求。
2. 检测过程有效性确认：

1)、2021年8月11日，用出厂编号31206006的微机控制电液伺服万能试验机对拉伸试样进行5次检测，平均值为=624.0MPa2)、2021年9月9日，用出厂编号31206006的微机控制电液伺服万能试验机对拉伸试样进行5次检测，平均值为为=623.4MPa测量过程的扩展不确定度*U*=10.0MPa *k*=2则En=En=0.14<1，该测量过程有效。确认人员：张辉 日期：2021年9月9日 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |