[image: image1.jpg]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0177-2020-2021
审核员现场审核记录

企业名称：宜春钽铌矿有限公司

审核员：  [image: image2.png]


      审核日期： 2021年09月08日上午至2021年09月09日 上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业一年来测量管理体系运行情况较好。
企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。
企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

企业组织机构没有变更，产品没有增加。

	生产技术部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了测量管理体系质量目标4项，查生产技术部2020 年度和2021年1-8月一体化目标完成情况实施情况统计分析表。目标全部完成。 查坪石选矿厂、安全环保部质量目标分解、测量和考核要进一步完善。

	生产技术部、

坪石选矿厂、
安全环保部

	否



	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年8月26日开展了一体化管理评审，会议由公司总经理涂春根主持，由管理者代表陈清汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

	生产技术部、

坪石选矿厂、
安全环保部
	  否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	生产技术部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托广东省电子电器研究所、深圳中恒检测技术有限公司、江西省宜春市计量所检定/校准。对计量检测外部服务供方进行了评价。

查服务机构江西省计量测试研究院、深圳中恒检测技术有限公司，2020年12月测量设备检定/校准服务机构评价表，从检定/校准证书的质量、价格合理方面、配合响应、解决问题的速度、资质的有效性等方面进行评价。
	生产技术部
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	查生产技术部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送广东省电子电器研究所、深圳中恒检测技术有限公司、江西省宜春市计量所等机构检定/校准。祥见《测量设备溯源抽查表》

查生产技术部编号为DDG-001型号(0-100)mL的滴定管2020年9月18日深圳中恒检测技术有限公司校准。B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。

查生产技术部编号105271812型号WLSDOM-9800的X荧光光谱仪2020年9月18日广东省电子电器研究所校准。B类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。

光谱仪室环境条件满足要求，温度要求22℃-26℃，2021年9月8日温度25.2℃，

查坪石选矿厂编号为18091865632型号（0-2.5）MPa的耐震压力表2021年3月9日江西省宜春市计量所检定合格。A类管理，台账信息和证书一致，现场有计量确认状态标识。

在坪石选矿厂审核时，发现测量设备管理台账存在千分尺的编号、确认间隔、检定/校准等信息没有填写。

不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准中6.3.1条。次要不符合。

	生产技术部、

坪石选矿厂
	02不符合项

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	抽查：锌精矿中锌含量分析测量过程，要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求。查锌精矿中锌含量分析关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

查生产技术部编号为DDG-001型号(0-100)mL的滴定管2020年9月18日深圳中恒检测技术有限公司校准。

查生产技术部编号105271812型号WLSDOM-9800的X荧光光谱仪2020年9月18日广东省电子电器研究所校准.
查坪石选矿厂编号为18091865632型号（0-2.5）MPa的耐震压力表2021年3月9日江西省宜春市计量所检定合格。

测量设备验证《测量设备计量确认过程记录》。验证方法正确。测量设备验证工作要对公司A、B管理的设备进行。
在生产技术部化验室现场审核时，发现光谱仪间的温湿度计没有进行检定/校准。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准中7.1.1条。次要不符合。
	生产技术部、

坪石选矿厂
	03不符合项

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业新增关键测量过程1项，选矿设备配件长度尺寸测量过程，编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件
	生产技术部、

坪石选矿厂
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了，选矿设备配件长度尺寸测量关键测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	生产技术部、

坪石选矿厂
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查：生产技术部2021年6月10日下发8份《内部顾客满意度调查表》从6个方面进行评价。顾客满意度100%。

	生产技术部
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021年8月17-8月19日组织了公司4体系审核，内审分4个组，对公司15个部门进行了全要素的审核，测量管理体系共开出了2不符合项，于8月25日完成整改。

	生产技术部、

坪石选矿厂、
安全环保部
	否

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	测量过程和测量设备计量确认过程按照程序文件规定的频次进行监视。现场重点抽查了，选矿设备配件长度尺寸测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	生产技术部、

坪石选矿厂、
安全环保部
	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	查2020年外审开出了3项不符合项

报告：1.在公司办公室审核时发现，企业没有对技术性文件建立有效目录，现场使用的技术文件没有唯一性标识，未盖受控章。不符合认证审核准则条款：GB/T19022-2003中6.2.1的要求，为次要不符合。  

2. 在采矿场民爆器材仓库审核时发现，民爆器材仓库管理制度要求：“库房内设置温湿度计，保管员应定期进行测定，记录相关数据”。但保管员未对库房定期做温湿度记录。不符合认证审核准则条款：GB/T19022-2003中6.2.3的要求，为次要不符合。
3.在生产技术部化验室审核时发现，校准电子天平的砝码没有进行检定/校准。不符合认证审核准则条款：GB/T19022-2003中7.3.2的要求，为次要不符合。  

企业对不符合组织了纠正，1.公司技术性文件建立有效目录，现场使用的技术文件编制唯一性标识，并盖受控章；2.采矿场民爆器材仓库温湿度计，保管员定期进行测定，记录相关数据；3.校准电子天平的砝码2020年9月18日进行检定/校准。验证3项不符合项纠正措施有效，同意关闭。
	生产技术部、

坪石选矿厂、
安全环保部
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：2020年外审开出了3项不符合项和2021年8月17-8月19日内审开出了2项不符合项，纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	生产技术部、

坪石选矿厂、
安全环保部
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	该企业法定计量单位使用规范。
由于该企业生产性质，企业未建立 最高计量标准开展检定和校准，企业规定了8台件测量设备列入强制检定，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托广东省电子电器研究所、深圳中恒检测技术有限公司、江西省宜春市计量所等机构检定/校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》.
	生产技术部、

坪石选矿厂、
安全环保部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电、柴油，每月供电、部门抄表来计算用电量。水为循环用水。企业2020年度耗0.8（万吨标准煤），该企业不是重点耗能单位。
	生产技术部
	否

	16
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求

	查：企业的一级电能表准确度为1.0级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。
	生产技术部
	否

	17
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：
用于企业形象广告宣传：


	生产技术部
	否


否

 1 / 7

