| 序号 | 核查 | 观察记录（mm） |  |  |  |  | x | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |  |  |
| 1 | 2021.3.7 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 99.984 | 0.020 |
| 2 | 2021.3.27 | 99.98 | 100.02 | 100.00 | 100.02 | 100.02 | 100.008 | 0.040 |
| 3 | 2021.4.16 | 100.02 | 99.98 | 100.02 | 100.02 | 100.00 | 100.008 | 0.040 |
| 4 | 2021.5.8 | 99.98 | 100.00 | 100.02 | 99.98 | 100.02 | 100.000 | 0.040 |
| 5 | 2021.5.27 | 100.00 | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 100.00 | 99.992 | 0.020 |
| 6 | 2021.6.7 | 99.98 | 100.00 | 100.02 | 99.98 | 100.00 | 99.996 | 0.040 |
| 7 | 2021.6.26 | 100.02 | 99.98 | 100.02 | 100.02 | 99.98 | 100.004 | 0.040 |
| 8 | 2021.7.16 | 100.00 | 99.98 | 99.98 | 100.00 | 100.00 | 99.992 | 0.020 |
| 9 | 2021.7.27 | 100.02 | 99.98 | 100.02 | 100.00 | 99.98 | 100.000 | 0.040 |
| 10 | 2021.8.16 | 100.00 | 99.98 | 100.02 | 100.02 | 100.00 | 100.004 | 0.040 |
| x= | 99.9988 |  |  |  |  | 0.0340 |  |  |
| 查表得: |  | A2= | 0.5770 | D4= | 2.1150 | D3= | 0.0000 |  |

选矿设备配件长度尺寸测量过程监视统计记录表

测量过程名称：选矿设备配件长度尺寸

被测参数：长度100mm   允差范围：±0.5mm

测量设备：游标卡尺   测量范围：（0~300）mm  测量不确定度U=0.02mm（k=2）

监视方法：统计技术

控制图计算

中心线 	  CL=99.9988mm

上控制线	UCL=		    100.0184mm

下控制线	LCL=		   99.9792mm

R	控制图计算：

中心线	CL=		0.0340

上控制线	UCL=		 0.0719

下控制线	LCL=			0

监视结果评价：

均值、极差控制图状态正常，游标卡尺测量过程中未出现非正常变异，能满足要求.

核查人员：龚强             核查日期：2021年08月17日

游标卡尺测量过程质控图

UCL=100.0184mm

CL=99.9988mm

LCL=	99.9792mm

UCL=0.0719

CL=0.034

LCL=0.0000