项目编号：0936-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 扬子药业集团江苏制药股份有限公司

审核员：                审核日期： 2021年 9月6日 ~  9月7日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部部门领导清楚本部门的计量职能，兼职计量员本岗位的工作职责。 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量管理部组织识别顾客的测量要求，组织识别测量过程，将顾客的测量要求转化为计量要求，建立《测量过程控制及一览表》、《测量设备计量确认明细表》，并经验证满足要求。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 在测量管理体系管理手册中对计量器具的配备率、计量检测率、计量器具合格率等制定了质量目标。 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查公司制定了2021年度培训计划，对兼职计量员岗位职责、测量体系程序文件等培训制定了计划，培训有效性通过书面考试的方式进行评价。 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：GF-SPE-SI225349 紫苏梗配方颗粒中间产品质量标准及检验操作规程为受控文件，且现行有效于2021年9月3日实施，作业指导书中使用的计量单位符合要求。 查：GF-SOP-QC-F100016 荜铃胃痛颗粒检验操作规程受控，现行有效2020.11.25重新修订实施，计量单位符合要求。 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《生产工艺规程、批生产记录管理规程》（GF-SOP-QS-D-004），抽查：2021年8月26日盐酸左西替利嗪原材料检验记录（编号：010000189673），检验依据：GF-SOP-QC-T-067、设备为电子天平；记录信息量满足要求，保存期限至少6年。 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。A类测量设备354台件，企业建立了精密压力表标准装置、天平检定装置及常用玻璃量器检定装置3项计量标准，于2021年4月9日通过考核取得计量标准考核证书；测量设备分别委托江苏省计量科学研究院、泰州市计量测试院、通标标准技术服务（上海）有限公司等机构检定或校准。 查编号为B421614461的电子台秤2020年11月23日校准确认满足使用要求；编号为50017980的精密压力表2021年1月5日检定合格；编号为8L48975的显微镜2021年3月2日校准确认满足使用要求；测量设备现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 是 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《计算机化系统账户权限管理规程》（GF-SOP-IT-G-032）。 建立了测量软件清单，对测量软件的管理、使用等人员进行了权限授权，编号为407814的Seven Excellence多参数测试仪的测量软件，管理员（胡水红）、操作人员（王嫚），对测量软件进行了确认。 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：荜铃胃痛颗粒鉴别样品称重测量过程，已识别为关键测量过程，测量设备电子天平（B402208054）进行了检定，对测量过程导出了计量要求，并采用Mcp值进行了计量验证，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程建立《测量过程及控制一览表》进行汇总管理，信息量全，企业对荜铃胃痛颗粒鉴别样品称重测量过程定为关键测量过程。编制了关键测量过程控制规范，（GF-SOP-CA-G-004），进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，采用控制图进行监测，测量过程监测在控制限内。 祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽荜铃胃痛颗粒鉴别样品称重测量过程的不确定度评定，用电子天平直接测量的方法进行不确定度评定，荜铃胃痛颗粒鉴别样品称重测量过程的不确定度评定方法正确。 见附件《测量不确定度评定报告》 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《监视和不合格控制程序》（GF-SOP-CA-G-005），程序文件中对出现的不合格测量设备、不合格测量过程、不合格测量管理体系的控制及纠正作了规定。 查固体制剂2号车间编号为50018353的不锈钢压力表 因计量检定不合格无法正常使用，2021年6月1日申请作报废处理。 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司发现的不合格按 《纠正措施和预防措施（CAPA）标准操作规程》（GF-SOP-QS-Q-004）采取纠正措施。 | 制剂部（下属制剂车间）、提取部（下属提取车间）、新业务部（下属车间）、质量管理部 | 否 |