项目编号：0095-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：信东仪器仪表(苏州)股份有限公司

审核员：                     审核日期： 2021年 09 月08日 ~  09 月 08 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为S/N:QTPZ-1507-001的气体音速喷嘴标定装置2020.04.30日检定合格，有效期至2022.04.29。 查出厂编号为SDJ410的高低温交变温热试验箱2021年6月18日检定合格 查见编号ST-MA-054三坐标2021年01月04日校准，证书编号：CD05-210004114 现场标识、台账信息和证书一致。 标定室、计量室环境条件满足要求。 | 生产部 品质部 | 否 无 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查见：47个测量过程，32个重要测量过程，15个关键测量过程，无一般测量过程。 要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求。 查1个关键测量过程，25腰轮壳体销孔直径尺寸，查关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部 品质部 | 无 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增关键测量过程，查见1份控制规范XDYB/CL《25腰轮壳体销孔直径测量过程控制规范》，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件 现场查见有气密性试验、动平衡测量，这些测量过程未列入测量过程。不符合要求。 | 品质部 | 不符合01 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了关键测量过程25腰轮壳体销孔直径尺寸不确定度评定，方法正确。祥见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质部 | 无 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为水与电能，2021年1~6月份消耗电量241698kWh，水消耗2821吨， 不是重点耗能企业。 | 品质部 | 无 |