项目编号：0134-2019-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏旭龙环境科技有限公司

审核员：                     审核日期： 2021年 09 月09日 ~  09 月 09 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查出厂编号为71073的耐压测试仪，2021年6月30日检定合格. 查见砝码200g,2020年11月17日检定合格。 查见出厂编号T1026820072475121406010电子天平，2021年7月8日检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。 查氮气中甲烷气体标准物质，2020年12月定值，有效期至2021年12月，证书编号：GBW(E)-061287。 重视气体检测用标准物质有效期管理，标准物质会随着设备到使用现场。标准物质（主要是气体）生产单位都为重庆神开气体技术有限公司。建立了标准物质管理台帐。 水检测用的标准物质AN、TP等标准溶液由技术部配制，配制人员李秋娅，查见溶液编号BZ21081203，溶液浓度：40mg/L,配置日期2021.08.12，有效期至2021.10.11. 技术研发中心环境条件满足要求。 | 生产部 技术部 | 否 无 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查见：共9个测量过程，1个关键测量过程，3个重要测量过程，5个一般测量过程。 要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求。 查1个关键测量过程，试剂称重测量过程，查关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部 技术部 | 无 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增关键测量过程，现场查见2份控制规范jsxl-02-2019《污染源挥发性有机物在线监测系统 甲烷测试过程控制规范》、jsxl-01-2019《试剂称重测量过程控制规范》 对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 祥见《测量过程控制检查表》及附件 在检查Q/XL 001-2019“XL-V808型污染源挥发性有机物在线监测系统”企业标准，检测值项目：NMHC重复性≤3%、零点漂移≤±5%F.S/4h、量程漂移≤±5%F.S/4h、示值误差≤±10%，这些检测项目未列入测量过程。 | 技术部 | 不符合01 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了1个关键测量过程试剂称重测量过程不确定度评定，方法正确。祥见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术部 | 无 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为水与电能，2021年1~6月份消耗电量10152kWh，水消耗27吨， 不是重点耗能企业。 | 综合部 | 无 |