项目编号：0166-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：徐州徐工传动科技有限公司

审核员：                                                    审核日期： 2021年 09月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司编Q/XGCD27006-2020《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，《测量设备周检计划表》，按计量确认计划进行周期检定、校准。 查：测量设备台帐，分A、B、C管理，共有测量设备3664台件，其中A类19台件强检，用于最高标准器和安全防护的压力表。B类1846台件，C类1799台件 。 查：质量保证部量块，型号：（5.12-100）m m20块组,出厂编号：69-4881, 有确认合格证，确认日期；2020.04.24，确认有效期：2022.04.23； 查：质量保证部平行平晶，型号（65.62-66.00）m m出厂编号：70026，有确认合格证，确认日期：2021.04.23，确认有效期：2022.04.22； 查：机加工分厂表面粗糙度仪，型号规格：TIME3222，管理编号；1751，有确认合格证，校准日期：2020.11.02 查：装配分厂声级计，型号规格：TES1350A，出厂编号：120907855，有确认合格证，确认日期：2021.04.13； 查：分厂绝缘电阻表，型号：ZC25-4,出厂编号：15017069，有确认合格证，校准日期：2021.05.21； 查：质量保证部三坐标测量机室数字温湿度计 ，型号：608-H1,出厂编号：20020491，有确认合格证，校准日期：2021.08.19 该企业的测量设备的使用对环境有要求，配备了空调和温湿度计，满足要求。测量设备的有关信息和检定证书及台账信息一致。 所查现场测量设备有计量确认合格标识，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量 保证部 分厂 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了Q/XGCD27016-2020《外部供方管理程序》文件。 质量保证部负责建立和评价测量设备合格供方名录。 负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备委托徐州市检验检测中心、江苏省计量科学研究院、苏州朗博校准检测有限公司检定／校准。 | 质量 保证部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业未新增测量过程，抽查关键测量过程，表面粗糙度检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（表面粗糙度仪）经苏州朗博校准检测有限公司，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见表面粗糙度测量过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证不合格测量设备。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质量 保证部 分厂 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业识别38个测量过程，其中关键9个，一般29个.重要过程表面粗糙度检测过程，编写了控制规范（编号Q/XGCD50511-2020-1），能按照控制规范要求进行控制，检查了表面粗糙度仪测量不确定度评定记录，方法正确，符合要求，并对测量过程进行了有效性确认。 详见《测量过程控制检查表》、《测量过程有效性确认记录》附件 | 质量 保证部 技术 中心 分厂 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了表面粗糙度检测测量过程，测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 质量 保证部 技术 中心 | 否 |
| 6 | 企业如何进行顾客满意调查？ | 8.2.2顾客满意度 | 公司编制了Q/XGCD27017-2020《顾客满意度监视和分析管理程序》，采取《顾客满意度调查报告》的方式对内部顾客每半年进行满意度调查，2021年上半年内部满意度目标为91%，实际调查结果为91.58%，内部顾客的计量要求均能满足要求。 公司的2020年外部顾客满意度调查目标92%，实际调查结果为92.57%，，每年年底质量保证部负责统计， 满足要求 | 质量 保证部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗为：电、水、天然气，2020年09月份至2021年08月份共消耗电、水、天然气1450.55吨标煤,不是重点用能单位。 | 质量 保证部 | 否 |