编    号：0166-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：徐州徐工传动科技有限公司

审核员：                                           审核日期：2021年09月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年08月（17-19）日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个观察项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。 企业于2021年08月25日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业蒋立俏总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，满足要求。 | 质量 保证部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司的产品是集团内部供货为主，外部市场为辅，目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质量 保证部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查 Q/XGCD27000-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标十项一致，有具体指标可测量，查27002-1《计量工作质量目标统计表》，2021年上半年的质量目标由质量保证部统计考核，均达标。 | 质量 保证部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增关键测量过程。查看了企业已识别的测量过程：外协件检验（材料成分检测、机械性能检测、形位检测、尺寸检测）、热处理硬度检测、加工过程中的形位检测、尺寸检测、表面粗糙度检测、组装过程中的扭矩检测、成品出厂性能检测、涂装质量检测等测量过程，抽查了关键测量过程：表面粗糙度检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见表面粗糙度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《表面粗糙度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《表面粗糙度检测过程监视统计记录表》及《表面粗糙度检测过程质控图》。 | 质量 保证部 技术中心 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个次要不符合纠正措施的实施情况。 1）、质量保证部检验技术规范，前后桥总成过度盘，内花键棒间距前桥尺寸（52.046-52.168）mm，配备内侧千分尺（50-75）mm，测量过程未识别，不符合7.2.2测量过程标准要求。 企业采取的纠正措施：提供了《测量过程及控制一览表》及《计量确认过程验证记录表》，已将以上测量过程进行了识别，并进行了计量确认过程验证，验证通过，满足要求。 2）现场查分厂（机加工车间）电子天平，型号：FA124,未发现计量确认合格标识，质量保证部提供校准证书，校准日期：2020.03.24，证书编号：3CXJ20001284-0013,不符合6.2.4标识。 企业采取的纠正措施：提供了以上的电子天平的计量确认合格证标识的照片，现场查看了此电子天平的计量确认合格证标识，确认日期2021年3月30日，有效期至2022年2月29日，确认人：李军，满足要求。 上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质量 保证部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量 保证部 | 否 |
| 7 | 强制检定、法定计量单位的使用情况。 | 计量法制要求 | 企业的强制检定计量器具共19 台， 主要是企业的最高计量标准器及安全防护的压力表，按照强检计量器具管理要求进行了管理，抽查了编号A20205-12692压力表（0-4）MPa，1.6级，检定日期2021年05月12日，有效期至2021年11月11日；编号HY69620500138,规格（0-4）MPa，1.6级，检定日期2021年05月12日，有效期至2021年11月11日；满足要求。 检查了质量保证部、技术中心的相关质量记录，均能使用法定计量单位。 | 质量 保证部 技术中心 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、内部管理提升及项目申报等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 质量 保证部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 一年来企业的资质及组织机构的无任何变更。 | 质量 保证部 | 否 |