编    号：0103-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：徐州徐工施维英机械有限公司

审核员：                                           审核日期：2021年09月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年08月12日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了九个次要不符合项，三个观察项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。 企业于2021年09月17日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业王贵总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，管理评审输出二项事项，并编制了输出事项整改措施表，规定了责任部门、完成日期等，满足要求。同时检查了去年管评输出的六项事项已全部整改，满足要求。 | 质量 保证部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 质量 保证部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查 Q/XGSJ 2G018-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标八项一致，有具体指标可测量，查2021年《计量工作质量目标统计表》，2021年（1-8）月份的质量目标由质量保证部统计考核，除第三条在用工作计量器具周检率目标100%，一季度完成76%、二季度完成73%，目标未完成的原因是上半年因疫情原因，未能及时送检，但在8月份之前已全部周检，满足要求。 | 质量 保证部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内新增了二个关键测量过程。重点查看了企业新增的测量过程：测扭矩扳子扭矩示值误差检定过程、压力表检定过程测量过程，抽查了关键测量过程：扭矩扳子扭矩示值误差检定过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见扭矩扳子扭矩示值误差检定过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《扭矩扳子扭矩示值误差检定过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《扭矩扳子扭矩示值误差检定过程监视统计记录表》及《扭矩扳子扭矩示值误差检定过程质控图》。 | 质量 保证部 技术中心 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个次要不符合纠正措施的实施情况。 1）、检查品质保证部试验室，现场使用 的碳钢、合金钢光谱分析标准物质，有效 期至2020年7月，证书已过期，不符 合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1条款。 企业采取的纠正措施：提供了重新购买的标准物质的证书，编号ZBG018a～084a，定值日期2014年11月，有效期至2024年10月，并提供了列入了《标准物质清单》管理，满足要求。 2）检查制造中心（结构分厂），编号 13308E0118，焊机电量测试仪，未 张贴计量确认合格标识，经核实该测量 设备已校准，证书编号：04DX20201580 ，校准日期：2020.05.19，校准周期1 年，有效期内，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。 企业采取的纠正措施：提供了编号 13308E0118，焊机电量测试仪的计量确认合格证标识的照片，现场查看了此焊机电量测试仪的计量确认合格证标识，确认日期2021年05月10日，有效期至2022年05月09日，确认人：王春，满足要求。 上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质量 保证部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量 保证部 | 否 |
| 7 | 强制检定、法定计量单位的使用情况。 | 计量法制要求 | 企业的强制检定计量器具共10 台件，主要是企业最高计量标准器4件及贸易结算的电子汽车衡2台和安全防护的压力表4只，按照强检计量器具管理要求进行了管理，抽查了编号538278压力表（0-1.6）MPa，1.6级，检定日期2021年08月15日，有效期至2022年02月14日；编号Q00559-6D,规格SDS-100，Ⅲ级，检定日期2021年04月28日，有效期至2022年04月27日；满足要求。 检查了质量保证部、技术中心的相关质量记录，均能使用法定计量单位。 | 质量 保证部 技术中心 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、内部管理提升及项目申报等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 质量 保证部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 一年来企业的资质及组织机构的变更情况： 1)、法人变更，原法人王岩松变更为现在的吴江龙；同时更换了营业执照，营业执照变更日期2021年01月13日。 2)、各职能部门的名称进行了变更如下：品质管理部更名为质量保证部、采购部更名为采购管理部、制造技术研究所更名为工艺技术部、生产制造部更名为制造管理部、技术支持部纳入为技术管理部、出口部更名为海外发展部、综合管理部更名为营销综合管理部、信用债权部更名为信用债权部、风险管理部更名为法务风控部、信息与数据管理部更名为信息化管理部、办公室更名为行政管理部、工程项目部更名为工程管理部，详见附件。 | 质量 保证部 | 否 |