[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.png]


       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0170-2020-2021
审核员现场审核记录

企业名称：中阀控股（集团）有限公司
审核员：  吴素平                                                 审核日期2021年09月18日     
	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准
条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	自去年初审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。
企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 
产品无新增种类。

	技质部
生产部
供销部
办公室
	否

	2
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及七项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，技质部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2021年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2021年（1-2）季度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好。
	技质部
生产部
供销部
办公室
	否

	3
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业每年进行一次内审，于2021年08月10日组织了公司测量管理体系内审工作，管理者代表亲自参与审核，内审分两个组，对公司五个部门进行了全要素的审核，共开出了一个不符合项，并在规定的时间内完成了整改，并对纠正措施的有效性进行了验证，不符合项已关闭。
企业于2021年08月20日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司由总经理陈志文主持，管代丁传俊及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 
	技质部
办公室
	否

	4
	企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业编制了《外部方控制程序》，技质部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业确定的校准机构为深圳天溯计量检测股份有限公司，并收集了相关资质及校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。
	技质部
供销部

	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？
是否有计量确认状态标识
使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？
测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？

	6.2.4
标识
6.3.1
测量设备
6.3.2
环境
7.3.2
溯源性
	检查了企业的测量设备台帐共44台件，抽查了技质部及生产车间现场使用的测量设备：抽查：生产车间编号：8040224，（25-50）mm外径千分尺，校准日期2021.05.12日，有效期至2022.05.11；编号YA05003474，1.6级(0-6)MPa耐震压力表，校准日期2021.05.12，有效期至2021.11.11；编号19010356，（0-500）mm游标深度卡尺，校准日期2021.05.12，有效期至2022.05.11。检查生产部(生产车间)试压台上的二只：编号YQ05062760、1.6级（0-40）MPa和编号SE18050855、1.6级（0-10）MPa耐震压力表的计量确认合格证上的有效期已超期，未及时更新，不符合6.2.4标识要求。
该企业的测量设备的使用环境满足无特殊要求。测量设备的有关信息和校准证书台账信息一致。
	技质部
生产部

生产车间


	次要
不符合项01


	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认

	抽查重要测量过程，硬度检测、尺寸检测、涂层厚度检测、密封性及强度试验等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备均经有资质的机构检定校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见 阀杆调质硬度测量过程《计量要求导出与验证记录表》。 
目前暂无经验证的不合格测量设备。
	技质部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程
7.3.1测量不确定度
	企业一年来未有新增重要测量过程。

检查了已识别的重要测量过程：硬度检测、尺寸检测、涂层厚度检测、密封性及强度试验等，抽查了阀杆调质硬度测量过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。对 阀杆调质硬度测量过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见 阀杆调质硬度测量过程《测量过程控制检查表》及附件《 阀杆调质硬度测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 
	技质部
生产部
	否

	8
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查：企业编制的《顾客满意度测量控制程序》， 2021年08月05日进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为96.7%，达到目标95%的要求。
	技质部

	否

	9
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了 阀杆调质硬度测量过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《 阀杆调质硬度测量过程监视统计记录表》及《 阀杆调质硬度测量过程质控图》。 
	技质部

	否

	10
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	上年对企业审核中发现的二个不符合项：

a.抽查企业办公室2020年07月25日的企业内审员培训记录，考试方式是笔试，培训有效性综合评定意见：经考试3名内审员合格，基本能胜任公司的内审工作，但未能提供笔试的相关记录,不符合审核准则条款GB/T 19022-2003标准的6.1.2条款记录。

企业采取了纠正措施：提供了QP-6.1.2-01的《2021年度培训计划》，《培训签到\评价表》其中内审员的培训时间为07月15日，经笔试：《测量管理体系认证培训试卷》及培训评价：经考试2名内审员均合格，基本能胜任公司的内审工作，基本达到培训的目的，总经理授权丁传俊、顾星星2人开展内审活动。检查了今年的内审资料，内审员为丁传俊、顾星星，满足要求。
b.检查生产车间3台相同规格的数控车床配套的加工测量软件，型号GSR980TC3-R的数控操作系统未列入测量软件台账管理,不符合审核准则条款GB/T 19022-2003标准的6.2.2条款记录。

企业采取了纠正措施：提供了《测量软件确认清单》，测量软件共14 件，确认日期2021年08月05日，确认人部孙玉龙，确认周期一年，确认结果合格，满足要求。           

上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。  
	技质部
	否

	11
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	技质部

	否

	12
	强制检定
	计量法制要求
	抽查了相关部门的质量记录，基本能采用法定计量单位，满足要求。
企业无强检计量器具。
	技质部
生产部
供销部
办公室
	否

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业规模较小，主要耗能为电、水；进厂电能表一只，准确度等级1级；进厂水表一只，准确度2级，满足标准要求，2020年09月份至2021年08月份，耗水250t,耗电8468kW.h，合计耗能10.43tce，不是重点耗能企业。
	办公室
	否

	14
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品招投标加分。
	办公室

	否

	15
	组织机构及资质的变更情况
	
	自去年年审以来，企业的资质及组织机构无任何变更。
	办公室
	否


 1 / 2

