项目编号：0937-2021-AA

审核员现场审核记录

企业名称：核工业赣州勘察设计集团有限公司

审核员：           审核日期：2021年09月22日下午至2021年09月23日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程施工、勘察、设计；土地整治；土地规划；工程测量；不动产测绘；测绘航空摄影；摄影测量与遥感；地理信息系统工程；地形图编制；工程勘察专业类行业的企业. 公司管理者代表张祖敏为企业的副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门总工办进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司目前管理存在主要问题是，企业测量管理体系刚建立，基础工作比较薄弱，希望通过体系的运行和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 企业建立的测量管理体系认证级别为AA,文件覆盖了GB/T 19022-2003标准（除标准条款7.2、8.3.2以外的所有要素）要求建立文件的所有条款. | 管理者代表及总工办职能部门 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是总工办。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能。管理者代表6职能，计量职能部门10项职能。相关部门9项职能。 | 管理者代表/总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 总工办已组织识别顾客的测量要求并转化为计量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量能够满足顾客、行业标准。在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表/ 总工办、工程管理部、岩土工程设计院 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业制定质量目标，规定了公司的计量方针及3项质量目标。由于企业的测量设备较集中管理，因此目标没有分解和考核。建议在今后体系运行中加强目标的分解和考核。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年6月12日开展了管理评审，会议由公司总经理张衎主持，由管理者代表张祖敏汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表、管理层及总工办 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员98人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过规定测量体系中相关人员职责和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 综合部部门编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2021年度测量人员培训计划，已完成3项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力基本满足要求。 建议公司内审员经过外部培训，提升审核能力，取得相应资格。 建议企业加强测量管理体系文件的学习，提升GB/T19022-2003标准的理解和应用。 | 综合部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为JGJ 8-2016 建筑变形测量规范、GB50026-2020工程测量规范、CJJT8-2011城市测量规范等，现行有效并受控。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业没有单独建立测量软件管理程序。在测量设备管理流程中阐述了软件管理。已识别遥感影像处理系统、航测图像处理系统等软件，查企业提供了遥感影像处理系统、航测图像处理系统软件验证和确认记录需要进一步完善。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 9 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：2020年12月15日管道QV检测报告，依据、设备信息、保存期限等信息量满足要求。 2021年5月16日编号为GZGC-MS-CX(RL)-01员工培训及效果评价记录，建议加强培训效果评价和考核力度。 记录保存期五年。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 10 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理流程》，企业规定了全站仪、GPS接收机、水准仪等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》总工办和测绘院负责测量设备全过程管理。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 总工办负责建立和评价测量设备合格供方名录。测绘院负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托江西省测绘成果质量监督检验测试中心、赣州市计量检定测试所、东华计量测试研究院等机检定和校准。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《计量确认管理流程》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查工程管理部编号196802型号MS05全站仪2020年10月12日江西省测绘成果质量监督检验测试中心检定，检定结论合格I级。测量设备满足预期使用要求。 查岩土工程设计院编号854687型号R-322全站仪2020年10月22日江西省测绘成果质量监督检验测试中心检定，检定结论合格Ⅱ级。测量设备满足预期使用要求。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认管理流程》，制定了计量确认间隔调整规定。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 14 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 计量确认程序文件和测量设备管理流程包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施。符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业在测量设备管理流程阐述了了测量不确定度评定要求。 企业进行了水准仪、全站仪、GPS接收机测量不确定度评定，现场重点抽查了水准仪、全站仪、GPS接收机测量不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建企业最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至江西省测绘成果质量监督检验测试中心、赣州市计量检定测试所、东华计量测试研究院检定和校准。查工程管理部编号2351878型号Sprinter250M，S1级水准仪2020年11月25日江西省测绘成果质量监督检验测试中心检定，祥见附件《测量设备溯源抽查表》 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理者代表总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。外部顾客顾客满意度为93%，满足目标90%.如抽查赣州市保利时光印象项目顾客满意度调查表100%. 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。 | 总工办、综合部 | 否 |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年6月6日单独组织了公司测量管理体系内审，管理者代表张祖敏亲自参与审核，内审分2个组，对公司7个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于6月7日完成整改。 | 管理者代表总工办 | 否 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 总工办、工程管理部、岩土工程设计院 | 否 |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量设备如何控制？ | 8.3.1、8.3.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。公司在内审时开具的一个不符合项（测绘院个别资料中用错国际单位制词头现象）在2021.6.7日已关闭。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 近1年公司未发现不合格测量设备。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 企业共有101台件（其中强制检定设备0台件）测量设备纳入到测量管理体系管理范畴，随机抽查7台件，溯源管理较好。 | 总工办、工程管理部、综合部、岩土工程设计院 | 否 |
| 24 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业主要耗能为电、水、汽油，每月供电、水部门抄表来计算用电、用水量，企业2020年用水30181.7.3吨、用电30012.35千瓦时、汽油12428升。年消耗标煤750吨标准煤。该企业不是重点耗能单位。 | 总工办 | 否 |
| 25 | 是否编制能源计量器具 台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 4.3能源计量器具配备要求 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电、水部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 总工办 | 否 |
| 26 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业的一级电能表准确度为1.0级 、水表准确度为2.5级，满足GB17167标准4.3.8表4要求。 | 总工办 | 否 |