附B：

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 | CLGK---02 | 测量过程名称 | 标定甲烷标准气体测量过程 | 测量过程控制 规范编号 | AYECL-GF-2001《标准气体测量过程控制规范》 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 生产检测部 | 测量项目 | 浓度 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述：智能气体分析仪测量配制的CH4二级样气，读取浓度数值。 测量设备：智能气体分析仪 测量方法：比对法 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能： 经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 智能气体分析仪在不同时间测量配制的同一CH4二级标准气样，对标定CH4二级样气测量过程的有效性进行确认。 2021年7月22日，采用智能气体分析仪检测气瓶编号为20170182的二级CH4样气， 得到该二级CH4样气的值是3.01%。 2021年7月29日，采用智能气体分析仪再一次检测气瓶编号为20170182的二级CH4样气， 得到该二级CH4样气的值是2.99%。 标定CH4二级样气测量过程的不确定度为 U=0.026%， k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： En= =0.54≤1 时，测量过程正常，测量数据稳定，满足计量要求。 所以，此测量过程有效。 确认人员： 董浩 日期：2021 年7 月29 日 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |