项目编号：0957-2021

审核员现场审核记录

企业名称:山东华特智慧科技有限公司

审核员：                                  审核日期：2021、09、18

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问管理者代表孙孝燕，研发中心（技术）宋丽俊，生产部万萌萌，工程部祝珍、兼职计量员杨悦（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）是否清楚自己的工作职责。 | 行政人事中心研发中心（技术）、生产部、 工程部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 研发中心（技术）、生产部、工程部已组织识别企业水文自动化系统设备的开发、组装生产和服务；水利与水务信息化、自动化的系统集成；计算机应用软件开发及服务的顾客的测量要求、法律法规要求；建立了研发中心（技术）、生产部、 工程部《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。研发中心（技术）、生产部、工程部在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 研发中心（技术）、生产部、 工程部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 研发中心（技术）、生产部、 工程部有分解的公司制定的质量目标，管理评价考核方式，查公司编号为：HTZH-CL-BG-2105的2021年度测量管理体系年度质量目标完成报告。经查2021年6-8月质量目标完成情况良好。 | 研发中心（技术）、生产部、 工程部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查研发中心（技术）、生产部、 工程部编号为HEZHCL-JH-2102的2021年度测量人员培训计划；编号为HTZHCL-JH-2102-02的计量人员培训实施计划书 。培训计划、考核评价记录齐全，完整，符合要求。抽查李申伟、周立民、岳立峰、吴婷婷、杨悦等公司人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质，都经过培训合格，持证上岗，授课人：孙孝燕。 | 行政人事中心研发中心（技术）、生产部、 工程部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：研发中心（技术）、生产部、 工程部执行的行业标准、产品标准、检验标准，抽SZY203-2016水资源监测设备技术要求；SL/T102-1995水文自动测报系统设备基本技术条件；GB/T 50769-2012节水灌溉工程验收规范；GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范等两个中华人民共和国国家标准，两个中华人民共和国水力行业标准。查工艺文件：抽编号为ZY-YJ-YDJ-1•JY-A/0《遥测终端机》检验规范；ZY-SC-006-A/0 监视和测量设备内部校准ZY-YJ-WLZ-1•JY-A/0《雷达水位计》检验规范；ZY-YF-003-A/1进货检验标准文件受控得当，属于现行有效版本，计量单位书写正确。 | 研发中心（技术）、生产部、 工程部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查： 营销中心名称为《顾客满意度调查表》：记录编号JL-ZY-XS-001-002； 研发中心（技术）名称为《组装过程及检验记录》：记录编号JL-ZY-JS-004-004/A； 名称为《关键质量控制点操作控制记录》：记录编号JL-ZY-JS-008-001/A； 名称为《成品检验记录》：记录编号SDLN.YDJ-1/4G； 记录完整、设备信息完备、编号齐全，保存期限为5年，能够满足要求。 | 研发中心（技术）、生产部、 工程部 营销中心 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | ## 查编号为HTZHCL-JH-2021-5-27的《测量设备台账》。测量设备和计量器具共22台套；企业采用人工对测量设备进行管理，符合要求。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送山东省计量科学研究院检定或校准。 查1、查编号为E12-20211103的接地电阻测试仪；制造厂：南京金川电表制造有限公司；出厂编号：15051092；型号/规格：ZC29B-2;检定证书有效期2022年06月09日，检定合格。 2、查编号为L08-20211911的钢卷尺；制造厂：得力；器具出厂编号：无；型号/规格：7.5m;检定有效期2021年12月09日。台账信息和证书一致。现场和实验室环境条件基本满足要求。 | 研发中心（技术）、生产部、 工程部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认7.1.1总则 | 查：遥测终端机功耗电流检验过程，要求已经识别；测量设备数字万用表，已经校准，校准单位：山东省计量科学研究院，校准日期：2021年06月11日，复校时间间隔为一年。验证能够满足要求。此过程属于关键测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备能够满足测量过程预期使用要求。验证符合要求，祥见附件《计量要求导出及验证记录表》。在研发中心（技术）现场发现规格型号为VC890D 、设备编号为097731381的数字万用表，没有计量确认。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准中 7.1.1条款 计量确认 总则的管理要求。 | 研发中心（技术）、生产部、 工程部 | 次要不符合01 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，一共识别了20个，其中10个重要测量过程，2个关键测量过程。采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业把遥测终端机功耗电流检验过程测量过程定为关键测量过程。编制了测量过程控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，研发中心（技术）按控制规范规定的频次进行监视。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 研发中心（技术）、生产部、 工程部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了遥测终端机功耗电流检验过程关键测量过程不确定度评定方法，正确。见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 研发中心（技术）、生产部、 工程部 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了编号为HTZH/CL-CX19-2021的《不合格控制程序》。公司在测量管理体系内审工作中，发现1个不符合项。研发中心（技术）及时组织制定预防纠正措施，并进行限期整改工作，纠正措施已完成，内审中发现的不符合项已关闭。经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。公司目前未发现不合格测量过程。 | 研发中心（技术）、生产部、 工程部 | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司制定了HTZH/CL-CX20-2021《纠正和预防措施管理程序》。企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 研发中心（技术）、生产部、 工程部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业使用了22台件测量设备,列入台账管理，随机抽查5台件，溯源管理较好。企业未有强检测量设备。企业无定量包装。计量器具无生产许可。 | 研发中心（技术）、生产部、 工程部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电，年消耗 1.07吨标煤,不是重点用能单位。 | 行政人事中心 |  |
| 15 | 是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备电表4台，实际配备4台件，计量确认标识。经过现场查验配备率满足要求。 | 行政人事中心 | 否 |
| 16 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 公司配备的4台电表都已经经过校准，加贴了标识。 | 行政人事中心 | 否 |
| 17 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用抄表方式采集、平衡、分析和考核。配备的4台电表的测量数据和上报报表测量数据一致，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 行政人事中心 | 否 |