同轴度测量过程有效性确认

一、概述：用与长度1000mm 的三等量块进行测量比对。

二、相关数据：三坐标测量机的扩展不确定度U=0.9+1.3L=2.2μm

三、比对测量数据（mm）：

| 日 期 | 2021.6.5 |  |
| --- | --- | --- |
| 参比机构 | 参考实验室提供 | 本公司测量 |
| 测量结果xi | 1000 | 1000.001 |
| xlab−xref | 0.001 |  |

四、结果评价

评价方法：xlab−xref≤U,可确认过程有效。

xlab−xref=0.001≤0.0022

该过程验证有效。