

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告**

认 证 企 业 ： 徐州徐工随车起重机有限公司

编 号： 0100-2018-2021

审核类型： 年度监督审核

编号：0100-2018-2021

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 企业联系人 | 祝雨培 |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0297 | 证书有效期 | 2023-09-13 |
| 监督审核次数 | 第三次监督审核 | 本次监督时间 | 2021-09-18 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 韩沁 | 注册证书编号 | ISC[S]0137 |
| 尹彩侠 | 注册证书编号 | ISC[S]0123 |
| 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、技术中心、品质管理部、人力资源与管理部、营销公司、采购物流部、生产制造部、分厂、安全环保督查室、工程中心 |

**二、监督审核内容**：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2020年09月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：针对关键测量过程坚持按照控制规范进行监视。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：企业每年进行一次测量管理体系内审。企业于2021年2月1日-2月4日组织了公司质量、环境、职业健康安全、测量管理体系一体化内审，内审分3个组，对公司9个部门及各分厂进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于2月16日完成整改。

2.2管理评审情况：企业于2021年3月12日开展了质量、环境、职业健康安全、测量管理体系一体化管理评审，会议由公司总经理孙小军主持，由各部门总结汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的质量反馈方面的问题落实了整改部门。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未见新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查同轴度测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查同轴度测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查同轴度测量过程，采用与标准量块进行量值比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查同轴度测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查同轴度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：企业测量设备均外送徐州市检验检测中心、江苏创测检测认证有限公司、江苏省测绘仪器计量中心进行检定/校准。抽查8台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业能源主要消耗品种为：水、电，2020年折合能耗约0.15万吨标准煤,不属于重点用能单位。企业能源计量器具为供电公司提供的单位结算电能表和自来水公司提供的进出口水表各一台，准确度等级满足要求。能源计量器具检定工作由供电公司和自来水公司负责。能源计量管理满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况的表述：

查2020年外审未开具不符合项。本次监督审核未发现严重或系统性的不符合情况。

1. 对投诉的处理情况：

企业2020年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

1. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2020年1月到12月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

1. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

1. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

 用于企业的形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争都起到了重要作用。

**三、监督审核结论意见**:

通过2021年09月18日，对徐州徐工随车起重机有限公司监督审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况基本正常，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，未见新增关键测量过程。测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作开展规范。综上所述，审核组认为徐州徐工随车起重机有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。



审核组组长（签字）： 日 期：2021.09.18



审核组成员(签字)： 日 期：2021.09.18

北京国标联合认证有限公司(盖章) 日 期：