编  编    号：0197-2019

审核员现场审核记录

企业名称：上海穆勒四通电气股份有限公司

审核员：李政阳                                     审核日期：2019 年11月19日-20日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查：技术部、质管部、生产部人员清楚本部门职能，相关人员职责明确 | 技术部 质管部 生产部 采购部 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查：企业制定五项计量工作目标，已分解至各部门。 | 技术部 质管部 生产部 采购部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：编号为MLST/1007《仓库管理制度》信息完整，计量单位使用正确，有受控标识。 查：编号为 MLST/CL-GF-01的《耐压值零位校准过程控制规范》信息完整，计量单位使用正确，有受控标识。 | 生产部 质管部 技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 查：企业编制的《质量记录控制程序》规定了记录的管理要求，符合要求。 查：查：紫铜排2019.10.24日称重记录，总重量3461kg，对照出库单重量一致，无误差。 查：产品编号19065-11001《配电箱出厂检验报告》，检验日期2019.11.15日，记录记录清楚无涂改。 查：屏体型号为19065-11001的《低压开关设备过程检验记录》，检验日期2019.11.12日，记录清楚无涂改。 | 生产部 质管部 | 否 |

| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：《测量设备台账》，已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐包括40台，均在有效期内。 抽查仓库现场用于进出库使用的OCS-5t的电子吊秤，准确度等级Ⅲ级，出厂编号:11087，未检定校准。 不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。查：企业的测量设备对测量环境无特殊要求。 抽查7台测量设备，均送法定计量检定机构检定校准，均在有效期内。详见测量设备溯源抽查表。 | 质管部 生产部 | 次要 不符合项 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查：企业编制的《外部供方管理控制程序》规定了外部供方评价要求，质管部部和采购部负责测量设备采购供方管理、评价，编制了《合格供方评价表》，并对供应商进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。 质管部负责测量设备检定/校准外部供方管理，编制了《外部合格服务方的清单》并对检测供方进行选择、确认评价，对供方进行管理。符合要求。 | 质管部 采购部 | 否 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：质管部将关键测量要求都经识别。 查：关键测量过程耐压值零位校准测量过程导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。 查：重要测量过程耐压值零位校准测量过程测量要求识别正确，验证方法正确。 | 质管部 | 否 |

| 8 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产全过程中的测量过程进行了识别，查企业共识别重要测量过程有8个，查重要测量过程耐压值零位校准测量过程，受控，编制《耐压值零位校准测量过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。 | 技术部 质管部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制的《顾客满意收集分析控制程序》规定了顾客满意度监视要求，销售部负责对外部客户发出《顾客满意度调查表》并收集顾客意见。外部顾客满意度目标90分以上，2018年实际为95分 ，符合要求。内部顾客由质管部向企业各部门下发《内部顾客满意度调查表》收集内部意见，符合要求。 | 销售部 质管部 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 查：企业编制《不合格管理控制程序》对不合格识别做出了规定。企业内审发现的1个不合格项，于2019年9月30日整改完成。 | 质管部 技术部 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 查：企业在内审时发现一个不符合项，已在2019年9月30日前整改完成。 | 质管部 技术部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 查：企业主要耗能为水和电；查2019年1月至10月 总耗能折合标准煤50.6吨，不属于重点能耗单位。 | 综合部 | 否 |