受理编号：0213-2019-2021

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 接地电阻测量过程 | 被测参数要求(含公差) | ≦100mΩ  |
| 被测参数要求识别依据文件 | 《产品例行和确认检验规程》、《检验设备操作规程》 |
| 计量要求导出方法1、被测参数技术要求： ≦100mΩ  1. 计量要求：△允≦100mΩ
2. 测量范围：（20～500）mΩ
 |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性(示值误差等) | 校准证书编号 | 校准日期 |
| 数字接地电阻测试仪 | （20～500）mΩ | ±3%r+3d，分辨率0.1mΩ | JZ210913052 | 2021年9月13日 |
|  |  |  |  |  |
| 计量验证记录 数字接地电阻测试仪测量范围（20～500）mΩ，满足≦100mΩ 要求；数字接地电阻测试仪最大误差±3%r+3d，分辨率0.1mΩ，△允≦100mΩ **，满足**要求。验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字：800118ed94e68c20689fad5606c6e7d 验证日期：2021年8月16 日 |
| 认证审核记录：1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；
2. 计量要求导出方法正确；
3. 测量设备的配备满足计量要求；
4. 测量设备已经检定/校准；
5. 测量设备验证正确。

未标题-2审核员意见：企业代表签字： 39d8f360113800b5ea4faf1a064c2c5 审核日期： 2021年 9 月 15 日 |