编  号：0117-2018-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：山东百世通塑胶制品有限公司

审核员：

审核日期： 2021年09月29日上午至2021年09月29日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业共14台测量设备纳入到测量管理体系管理。 查设备型号规格WDW-20,器具编号20200523的电子万能试验机的校准证书，校准机构为“湖南航测检测技术服务有限公司”，证书编号：HC210708056，校准日期：2021年07月08日。设备处于有效校准状态，量值已溯源到SI单位。 查规格型号为XNR-400B，出厂编号201707的熔体流动速率测定仪，校准日期为2021年07月08日,校准证书编号为HC210708057，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，量值已溯源到SI单位。符合要求。 查生产部实验室2021年8月份的“温湿度记录表”1份。环境条件满足要求。 | 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程“PVC管材壁厚测量过程”的“计量要求导出及验证记录”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为（0-150）mm的游标卡尺，证书编号为HC210708051，校准日期为2021年07月08日；查编号为2021-01的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度无新增关键测量过程。企业共识别了10个测量过程，其中1个关键测量过程，9个重要测量过程。 企业对PVC管材壁厚测量过程编制了SDBST-CLGF-01《PVC管材壁厚测量过程控制规范》，并按照该规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。 | 生产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了编号为SDBST/CLCX-1 1-2018《不确定度评定控制程序》，满足标准要求。抽查《PVC管材壁厚测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《PVC管材壁厚测量过程不确定度评定报告》。 | 生产部 | 否 |
| 5 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到1家机构：“湖南航测检测技术服务有限公司”，其营业执照有效，机构注册号CNAS L7796。符合要求。 查设备编号为201707，型号规格为GY-10-3的管材静液压爆破试验机，校准日期为2021年07月08日，校准证书编号为HC210708061，校准机构为“湖南航测检测技术服务有限公司”，设备处于有效校准状态，符合要求。 | 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程按照计划频次实施持续监视。 抽查关键测量过程“PVC管材壁厚测量过程”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对“PVC管材壁厚测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视记录及控制图》。 | 生产部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 公司主要耗能品种为电。2020年11月至2021年8月用电120万千瓦时；年总能耗折标煤147.5吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |