**测量设备溯源抽查表**

编号：0974-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 浙江金腾管业科技有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及  技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准  日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 电子万能试验机 | 1504039 | WDW-20 | 拉力*U*rel=0.3% *k* =2 | 标准测力仪：  0.3级 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 质检部 | 管材落锤冲击试验机 | 20181015 | XJCJ-2B | 质量：U=1.5g k=2,高度：U=1.6mm k=2 | 电子天平：*U*=（0.002~0.005）g k=2  钢直尺：U=0.06mm k =2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 质检部 | 管材静液压试验机 | 1504048 | XGY-10B-Ⅲ | *U*rel=0.10%FS*k*=2 | 数字压力表：  rel0.10%，*k* =2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 质检部 | 差示扫描量热仪 | 20191018020302 | DSC-500B | 温度*U*=0.5℃ *k*=2 | 热分析标准物质：MPE=±0.06℃，±0.18J/g | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 质检部 | 溶体流动速率仪 | 190501011 | XNR-400AM | 温度*U*=0.3℃ *k*=2 | 温湿度巡检仪：  温度*U*=（0.07~0.08）℃ *k*=2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 1390891 | 0-200mm | ±0.03mm  *U*=0.02mm *k*=2 | 卡尺量具检定装置量块：  5等 | 德清县质量技术监督检测中心 | 2020.9.24 | √ |
| 质检部 | 维卡热变形试验机 | 2018829 | RV-300CT | 温度*U*=0.3℃ *k*=2 ；温度*U*=0.2℃/h， *k*=2 | 温湿度巡检仪：温度*U*=（0.07~0.08）℃ *k*=2 | 苏州国方校准测试技术有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，未建计量标准，测量设备全部委托德清县质量技术监督检测中心、苏州国方校准测试技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年9 月16日上午~ 2021年9月16日下午    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |