变压器变压比测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | 变压器电压比测量 | 测量过程规范编号 |  | Q/WS.Q05.002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质保部 | 测量项目 | 测量电压比 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：用标准互感器核查标准进行测量 测量设备：变压比测试仪 测量方法：将标准电压互感器接上变压比测试仪，读出数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用变压比测试仪对标准电压互感器进行测量，对测量过程的有效性进行确认： 2021年5月22日用变压比测试仪对标准电压互感器重复三次，取三次平均值为43.193 2021年5月23日用变压比测试仪对标准电压互感器重复三次，取三次平均值为43.194 公司的变比电桥的测量过程的不确定为 U=0.002 k=2 E== 0.357≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2021.5.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |