R30S粘胶纺纱称重测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：作业指导书

1.2检测环境条件：(20±5)℃

1.3被测对象：选择5g的标准砝码

1.4测量仪器：电子天平

1.5测量数学模型

m=mi

mi—电子天平的示值

2.最佳测量值

对标准砝码重复测量n=6次，

测得结果（g）：

5.00  5.01   5.01  5.00    5.00   5.01

x=1nxi=5.005

3．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和电子天平误差引入的不确定度u2(x)

3.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈0.0055

u1(x)=s(x)n≈0.0022

3.2电子天平误差引入的不确定度u2(x)

电子天平证书给出最大允许误差±0.01，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.013≈0.0058

3.3测量读数值的不确定u(x)

u(x)=u12(x)+u22(x)≈0.006

4．合成标准不确定度

uC(y)=u(x)=0.006

5．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×0.006=0.012

取U(y)=0.012                   k=2

评定人：                  2021.5.22