编号：0986-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏庆海石油机械有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 百分表 | 86171 | （0-10）mm | *U*=6.0μm*k*=2 | 百分表检定仪：*U*=2.3μm *k*=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.3.29 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | SH18046356 | （25-50）mm | *U*=2.0μm*k*=2 | 量块:4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.4.25 | √ |
| 生产部 | 压力表 | W18845 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置：0.4级 | 滨海县综合检验检测中心 | 2021.6.23 | √ |
| 生产部 | 两用涂层测厚仪 | 147110 | LWF-200 | ±(1+3%H)μm | 标准厚度片：*U*rel=0.6% *k*=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.3.27 | √ |
| 质检部 | 氦质谱检漏仪 | 1206140801110 | SFJ-231 | 检测限g/s：2.5×10-8Pa.m3/s | 真空漏率标准装置：*U*rel=5%（k=2） | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2021.4.24 | √ |
| 质检部 | 洛氏硬度计 | 1653 | HR-150A | *U*=0.5HRC*k*=2 | 洛氏硬度块：均匀：*U*=（0.3-0.5）HRC*k*=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.4.25 | √ |
| 质检部 | 三坐标测量机 | QH0043 | DRAGON654 | *U*=(0.2+2.4L)μm(k=2) | 标准球:圆度*U*=0.05μm；直径：*U*=0.0005mm *k*=2量块：3、4等 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.4.25 | √ |
| 质检部 | 温湿度计 | W004 | TA218C/D | 温度: *U*=0.4℃湿度:*U*=2.4%RH*k*=2 | 精密露点仪：二级 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2021.4.07 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备委托苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、滨海县综合检验检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查测量设备检定/校准证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 曹兴涛.jpg审核日期：2021年9月19日~9月20日审核员签字： 部门代表签字： |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。