测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | QH17060405 | 测量过程名称 | 闸阀涂层厚度检测 | 测量过程规范编号 |  | QH/JS37-1606 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 检测中心 | 测量项目 | 涂层厚度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：两用涂镀层测厚仪LWF-200 测量方法：涂镀层测量采用直接接触法，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准模块99.2μm对两用涂镀层测厚仪的检测过程的有效性进行确认： 2021年4月4日操作者用两用涂镀层测厚仪对标准模块对进行三次涂层厚度检测，平均涂层厚度为99.6μm 2021年4月6日操作者用两用涂镀层测厚仪对标准模块对进行三次涂层厚度检测，平均涂层厚度为99.3μm 公司的两用涂镀层测厚仪测量涂层厚度的不确定度评定结果为 U=6.4μm k=2 E= =0.03≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2021.4.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |