项目编号：0982-2021

审核员现场审核记录

企业名称：北京长城博创科技有限公司

审核员       审核日期：2021年09月18日 上午至2021年09月19日上午12时

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理宋宇新，对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过主要计量职能部门行政部进行传递。为保证职能机构的职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司目前管理还存在主要问题是企业体系刚建立，计量基础工作比较薄弱。公司的测量要求是：希望通过测量管理体系正常运行和体系文件的实施及质量目标的考核，来实现测量管理体系工作的良好运行和正常开展，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 公司总经理、企业管理层、行政部、质量部、研发部、市场部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业编制《计量职能管理程序》，企业计量职能机构是行政部。已在公司体系程序文件文件中，规定了最高管理者的5项职责，管理者代表7项职能、行政部计量职能12项。 抽查问管理者代表行政部总经理华裕洁、质量部经理李志强、研发部总经理杨建波各自岗位计量管理职能，均清楚自己在测量管理体系中本部门及本职工作岗位中担负的计量管理职能和职责。 | 管理者代表、行政部、质量部、研发部、 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业《无线随钻测斜仪方位角偏差检测过程》等关键测量过程。按顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视，满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，截止今日，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表、行政部、质量部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业编制《质量目标分解及控制程序》。规定了公司的计量工作目标4项。质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查《2021年度测量管理体系1—6月份质量目标完成情况统计表》，质量目标完成情况良好，已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表、行政部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业编制《管理评审控制程序》。企业于2021年05月16日，开展了管理评审，会议由公司总经理宋宇新主持，由管理者代表华裕洁汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。对公司测量体系目前存在的测量设备流转需进一步完善、体系员工培训情况、内审不符合项整改完成情况、测量设备检定/校准及测量设备台账管理控制方面等方面，需进一步补充整改完善，落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。形成了管理评审报告。 | 管理者代表及管理层 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》，测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 行政部编制了《人力资源管理程序》，规定了各类人员能力要求。抽查企业制定了CCBCCL_JH_2102 《2021年度测量管理体系人员培训计划》。完成2项培训工作。有培训项目、培训老师、培训试卷、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足标准要求。 企业识别了测量体系主要相关人员15人。有测量人员情况一览表。抽查人员，1、李志强：取得《质量检验员证书》，证书编号博检2002，证书有效期2023年10月19日，发证机构：北京长城博创科技有限公司；2、刘领军、取得《质量检验员证书》，证书编号博检2001，证书有效期2023年10月19日，发证机构：北京长城博创科技有限公司。公司相关岗位人员资质和技能，满足公司测量体系管理要求。 | 行政部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制了企业测量管理体系 CCBC CLSC-2021《测量管理体系手册》、CCBCCL-CX（01-20)-2021《程序文件》。基本覆盖标准的全部要素。满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。 现场抽查行政部体系技术文件，企业产品主要执行标准为:Q/HDCBC003-2021《无线随钻测斜仪》、Q/HDCBC001-2019《SMS电子多点测斜仪》、SY/T5416-2016 《定向井测量仪器测量及检验 第1部分：随钻类》等标准。现行有效并受控。 抽查行政部编号为CCBCCL-JL-002《质量手册、程序文件、体系文件、技术标准台账》，企业没有对测量体系管理标准ISO10012:2003<《测量管理体系 测量过程和备的要求》、GB17167—2016《能源计量器具配备和管理通则》等管理标准登记建账，进行管理。不符合GB/T19022-2003标准 6.2.1程序 条款。属于一般不符合项。 | 行政部、质量部 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了《测量软件管理控制程序》。 # 研发部已识别1项测量软件：《无磁校验架测量探管测试软件》，现已确认并登记建账，查测量软件测试、确认记录、定性考核评定表，符合标准要求。 | 研发部 |  |
| 9 | 核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》。 抽查bt2021-08-10《电磁波无线随钻测斜仪准确度校验记录表》。记录内容有：校验执行标准、测量设备--JJG-2测斜仪、检验内容、技术要求、图纸等项目。记录保存期五年。 | 质量部、研发部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业识别并规定了等8台件测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》。 企业未建立计量标准，测量设备均外委送机构进行检定/校准。行政部和质量部负责测量设备全过程管理，组织安排定期送检工作。测量设备台账、测量设备证书管理均符合要求。企业对测量设备的溯源、使用、维护管理，基本符合标准要求。 | 质量部、行政部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 企业建立了测量体系合格供方名录。行政部、销售部分别对负责提供服务外部供方及合格测量设备的生产商进行选择、确认及评价。企业测量设备委托北京振兴计量测试研究院、上海市计量测试技术研究院（华东国家计量测试中心）等机构检定/校准。随机抽查外径千分尺生产厂家---哈尔滨量具刃具集团、测量设备检定/校准机构---上海市计量测试技术研究院（华东国家计量测试中心）等机构资料，企业已对外部合格服务方建有名录和业绩评定。 企业对合格供方业绩、服务质量、资质、诚信等方面，进行了供方评价。有合格供方资质、授权范围等资料，相关评价记录齐全，符合要求。 | 行政部、销售部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识等计量确认工作。测量设备满足预期使用要求。 | 行政部、质量部 | 否 |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 行政部 | 否 |
| 14 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 行政部 | 否 |
| 15 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》。企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了31个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。其中，关键测量过程6个、重要测量过程25个。关键测量过程《无线随钻测斜仪方位角偏差检测过程》。规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 行政部、质量部 | 否 |
| 16 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了无线随钻测斜仪方位角偏差测量过程不确定度评定，方法正确。见附件《无线随钻测斜仪方位角偏差测量不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 17 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建企业最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至北京振兴计量测试研究院和华东国家计量测试中心等机构检定/校准。 随机抽查行政部编号4081728内径百分表、编号为1798104数字多用表等4份测量设备的校准证书，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构计量标准。企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 行政部、质量部 | 否 |
| 18 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表行政部 | 否 |
| 19 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《顾客满意度控制程序》。顾客的满意度测评，采用顾客来访形式。行政部、销售部收集整理量满意度测评统计表，内容包括顾客关注点、顾客不满意之处、已做出的改善的成效、需要改进的事项及改进措施等。 企业在2021年7月，内部顾客和外部顾客顾客满意度调查表共发放9份（项次90次），2021年上半年内部顾客满意度为98.67%、外部顾客满意度99%。 | 行政部、销售部 | 否 |
| 20 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年4月19--20日，组织了公司测量管理体系内审。管理者代表华裕洁亲自参与审核。审核组对公司4个部门进行了全要素的审核，共发现了1不符合项，不符合项于4月27日完成整改，不符合项已关闭。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。 | 管理者代表行政部 | 否 |
| 21 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定《测量管理体系审核和监视管理程序》。企业对列入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程一览表》规定的频次进行监视。查：《测量过程及控制一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。企业对测量过程中的测量方法、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。。 | 行政部 | 否 |
| 22 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司制定了《不合格控制程序》。 经验证，公司已将经确认的不合格设备加以标识，进行隔离，并做不合格处理记录。经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。 公司未发现不合格测量过程。 | 行政部 | 否 |
| 23 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 企业对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 行政部 | 否 |
| 24 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了8台件测量设备列入计量管理工作。按周期定点送检进行检定/校准。随机抽查4件，溯源管理较好。查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 行政部 | 否 |